绍市中医〔2013〕2号

绍兴市中医院关于诊疗器械、器具和物品

清洗消毒灭菌集中管理的通知

各科室：

医院消毒供应中心按卫生部《医院消毒供应中心管理规范》等三个规范要求完成改建后，经近两个月的试运行，已正式投入使用。为保证诊疗器械、器具和物品的清洗消毒灭菌质量，确保医疗安全，医院决定，自2013年1月8日起，本院所有诊疗器械、器具和物品及外来医疗器械的清洗消毒灭菌由消毒供应中心集中管理，请按规范要求认真贯彻执行。

附件:1.消毒供应中心规范要求

2.外来医疗器械清洗消毒灭菌集中管理规定

-1-

# 绍兴市中医院

2013年1月10日

抄送：绍兴市卫生局

绍兴市中医院办公室               2013年1月10日印发

-2-

附件1

消毒供应中心规范要求

器械清洗消毒灭菌集中管理目的：保证器械清洗灭菌质量，延长器械使用寿命。

一、工作流程

污物接收—清点分类—清洗消毒（预洗、除锈、上清洗

机清洗消毒）—检查包装—灭菌—贮存—发放

二、工作流程时间

清点分类预洗平均每台手术器械需5分钟；

特殊感染器械需用消毒液浸泡30分钟；

除锈需用除锈液浸泡15分钟（可集中浸泡）；

超声清洗需15分钟；

上清洗机清洗消毒需50—80分钟，每台机器一次可清洗

8—10篮筐的器械；

检查打包时间手术室人员自行控制；

灭菌时间每锅约50—60分钟（不包括装卸时间）。

三、各科需配合做好以下工作

（一）及时预洗和保湿（不让血液干掉，以免增加清洗成本）。预洗要求：新鲜血液只需冷水冲洗；凝固的血液需加多酶浸泡预洗；经过高温高压蒸汽灭菌的血液需多酶超声清洗处理。

消毒供应中心对预处理不好的相关科室及时电话通知。若相

-3-

关科室不配合做好预处理，供应室可拒绝接收，院感科督查考核。

（二）针、刀片等利器不得混在器械里。

（三）手术器械包内器械，消毒供应中心应用专用不锈钢篮框盛装，内放小标牌，手术完预洗时清点数量，需与小标牌数目一致，否则可附纸条放在框内进行说明。

（四）器械功能损毁或锈蚀严重的，须及时报损。

（五）特殊感染的器械必须用黄色垃圾袋双层密闭单独放置，并贴标签注明病原体名称。

四、供应室做好以下工作

（一）回收的器械、物品，消毒供应中心安排2人清点核

对，器械、物品一般以消毒供应中心清点的数量为准。

（二）在保证清洗质量的同时，必须提高工作效率。

（三）及时灭菌，当天包装好的器械当天完成灭菌，并保证

质量。

五、门诊各科集中管理时间安排

回收时间：8：35—9：15

发放时间：8：45—9：50

如临时需用器械、物品，可电话联系供应室，号码为：9941或9939，进入消毒供应中心须从注册室对面通道入内，从传递窗接收无菌物品。

-4-

附件2

外来医疗器械清洗消毒灭菌集中管理规定

为规范外来医疗器械清洗消毒灭菌集中管理，保证医疗器械的清洗消毒灭菌质量，确保医疗安全，根据卫生部颁布的消毒供应中心的三个《规范》要求，结合医院实际，规定如下：

一、外来医疗器械应按照WS310.2的规定由消毒供应中心统一清洗消毒灭菌。

二、医疗器械进入消毒供应中心清洗前必须交接清点并签名。

三、清洗消毒后的医疗器械由消毒供应中心人员负责检查，器械公司跟台人员负责打包并签名；跟台人员进入消毒供应中心必须更衣换鞋，执行院感管理要求。

四、手术器械应摆放在篮框或硬质容器中进行配套包装，公司未备篮框的，篮框统一由医院代为购买。

五、手术器械包超重（＞7Kg）、超大（ ＞ 30cm×30cm×50cm）,消毒供应中心拒绝灭菌。

六、择期手术，器械必须在前一天下午3：30前完成打包，3：30灭菌，要求额外灭菌的，须承担生物监测包成本（158元/只）。

七、本规定自2013年1月8日起执行。

-5-