各类环境空气、物体表面、医务人员手菌落总数卫生标准

| 环境类别 | 空气 cfu/皿（暴露几分钟） | 物体 表面cfu/cm2 | 手 cfu/cm2 |
| --- | --- | --- | --- |
| I类环境洁净手术部、 其他洁净场所 | 符合GB50333要求 ≤4.0 （暴露30分钟） | ≤5.0 | 外科手≤5.0 卫生手≤10.0 |
| II类环境—ICU、导管室 III类环境—供应室、血透室、 病区治疗室换药室 IV类环境—普通门诊急诊及 检查治疗换药室、感染科门诊病区 | ≤4.0（暴露15分钟） ≤4.0（暴露5分钟） ≤4.0（暴露5分钟） | ≤5.0 ≤10.0 ≤10.0 |  |

| 医疗器材 | 监测合格标准 |
| --- | --- |
| 高度危险性器材 | 无菌生长 |
| 中度危险性器材 | ≤20 cfu/件、g或100 cm2 不得检出致病菌 |
| 低度危险性器材 | ≤200cfu/件、g或100 cm2 不得检出致病菌 |

| 使用中消毒液 | 监测合格标准 |
| --- | --- |
| 使用中灭菌用消毒液（戊二醛、过氧乙酸） | 无菌生长 |
| 使用中皮肤粘膜消毒液（75%酒精、PVPI等） | ≤10 cfu/ml |
| 使用中其他消毒液（含氯消毒剂施康、片等） | ≤100 cfu/ml |

| 血透室监测 | 监测合格标准 |
| --- | --- |
| 透析用水 | ≤100 cfu/ml |
| 透析液 | ≤100 cfu/ml |

| 紫外线灯管强度监测 | 监测合格标准 |
| --- | --- |
| 使用中灯管强度 | ≥70 µW/cm2 使用1000h |
| 新灯管强度 | ≥90 µW/cm2 |

医院感染管理科

2013年7月1日