2013年空气消毒液手物体表面无菌物品医用器械

透析用水透析液等细菌培养结果

医院感染管理科

| 1月份 | 空气 培养结果 cfu/平皿。暴露分钟 | 使用中灭菌液或消毒液 培养结果 cfu/ml | 手 培养结果 cfu/cm2 | 物体表面 培养结果 Cfu/cm2 | 无菌物品 医用器械 培养结果 无细菌生长 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科室 |  |  |  |  |  |
| 1号手术室 2号手术室 3号手术室 4号手术室 5号手术室 6号手术室 无菌存储间 手术室术中 | 手术区0.4 周边区0.1 对照组0 手术区0.3 周边区0 对照组0 手术区0 周边区0.5 对照组0 手术区0 周边区0 对照组0 手术区0 周边区0 对照组0 手术区0 周边区0 对照组0 周边区0 对照组0 周边区0.2 | 使用中 5%PVPI 0 | 陈麟麟 0 蒋凌 0 | 麻醉机按钮0 器械托盘 0 输液架 0 手术床栏 0 | 关节镜 无 腹腔镜 无 胆道镜 无 干泡镊筒内壁 无 |
| 供应室 | 无菌区0 | 使用中 含氯消毒液 0 | 雷燕斐 0 | 无菌区的鼠标0 无菌物品存放 架 0 | 拆线包 无 静切包 无 肾穿包 无 一次性5ml注射器 无 止血带 无 湿化瓶 无 呼吸机螺纹管 无 |
| ICU | 治疗室0 隔离室0 监护区西0 监护区中0 监护区中0 监护区东0 | 使用中 复合碘棉签0 | 王亚萍 0 | 配液操作台0 床头柜 0 呼吸机按钮0 |  |
| 血透室 | 治疗室0 水处理室0 配液室0 F透析区 0 D透析区 0 C透析区 0 B透析区 0 | 使用中 复合碘棉签0 | 付建英 0 | 配液容器内口0 病床栏 0 |  |
| 口腔科 | 诊疗区0 | 使用中 75%酒精 0 | 樊益萍 0.5 | 特诊室操作台0 特诊室治疗台0 | 手机车针 无 |
| 胃镜室 | 诊疗区0.3 | 使用中 2%戊二醛 0 | 鲁立芳 0 |  | 胃镜 无 |
| 急诊科 | EICU 0 抢救室0 清创室0 | 使用中 复合碘棉签0 | 李华 0 | 治疗台 0 |  |
| 输液室 | 配液室0 | 使用中 复合碘棉签0 | 谢旦娟 0 | 治疗台0 |  |
| 外科门诊 | 小手术室0.3 | 使用中 5%PVPI 0 | 赵幼丽 0 | 治疗柜 0 |  |
| 输血科 检验科 | 血库 0 A储血冰箱0 B储血冰箱0 | 使用中 75%酒精 0 | 王安娜 1 | A储血冰箱内0 B储血冰箱内0 |  |
| 妇科 | 人流室0.3 |  | 阮双娟 0 |  |  |
| 二病区 三病区 四病区 五病区 |  | 使用中 复合碘棉签0使用中 复合碘棉签0使用中 复合碘棉签0使用中 复合碘棉签0 | 陈丹丹 0 吴丽娜 0.1 吴桂英 0 谢叶飞 0 | 治疗室水龙头0 治疗室水龙头0 治疗室水龙头0 治疗室水龙头0 |  |

| 血透室 | 透析用水监测 | 透析液监测 透析液从透析机进入透析器前 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 水处理装置输出端 0cfu/ml | 费森10号 0cfu/ml | 贝朗23号 0cfu/ml |
|  | 血液透析装置入口 0cfu/ml | 费森11号 0cfu/ml | 贝朗19号 0cfu/ml |
|  |  | 费森6号 0cfu/ml | B液 0cfu/ml |

2013年空气消毒液手物体表面无菌物品医用器械

透析用水透析液等细菌培养结果

医院感染管理科

| 2月份 | 空气 培养结果 cfu/平皿。暴露分钟 | 使用中灭菌液或消毒液 培养结果 cfu/ml | 手 培养结果 cfu/cm2 | 物体表面 培养结果 Cfu/cm2 | 无菌物品 医用器械 培养结果 无细菌生长 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科室 |  |  |  |  |  |
| 1号手术室 2号手术室 3号手术室 4号手术室 5号手术室 6号手术室 无菌存储间 手术室术中 | 手术区0 周边区0.1 对照组0 手术区1.3 周边区0 对照组0 手术区0 周边区0 对照组0 手术区0 周边区0 对照组0 手术区0 周边区0 对照组0 手术区0 周边区0 对照组0 周边区0 对照组0 周边区1 | 使用中 5%PVPI 0 | 徐萍风 0 何建明 0 | 手术床摇柄0 灯开关 0 吸引器按钮 0 输液架 0 | 关节镜 无 腹腔镜 无 胆道镜 无 干泡镊筒内壁 无 |
| 供应室 | 无菌区0 | 使用中 含氯消毒液 0 | 罗耀菊 0 | 治疗车 0 灯开关 0 | 器械包 无 拆线包 无 静切包 无 胸穿包 无 一次性5.5输液器 无 |
| ICU | 治疗室0 隔离室0 监护区西0 监护区中0 监护区中0 监护区东0 | 使用中 复合碘棉签0 | 马晓丽 0 | 治疗车 0 灯开关 0 呼吸机按钮0 |  |
| 血透室 | 治疗室0 水处理室3 配液室0 F透析区 0 D透析区 0 C透析区 1 B透析区 0.8 | 使用中 复合碘棉签0 | 付建英 0 | 配液容器内口0 灯开关 0 |  |
| 口腔科 | 诊疗区0.2 | 使用中 75%酒精 0 | 应丽珍 0 | 2号操作台0 灯开关 0.7 | 手机车针 无 |
| 胃镜室 | 诊疗区0 | 使用中 2%戊二醛 0 | 鲁立芳 0 |  | 胃镜 HBsAg （—） |
| 急诊科 | EICU 0 抢救室0 清创室0 | 使用中 复合碘棉签0 | 孙林红 0 | 灯开关 0 |  |
| 输液室 | 配液室0 | 使用中 75%酒精棉签0 | 李琴 0 | 灯开关 0 |  |
| 外科门诊 | 小手术室0 | 使用中 5%PVPI 0 | 赵幼丽 0 | 灯开关 0 |  |
| 输血科 检验科 | 血库0 A储血冰箱0 B储血冰箱0 | 使用中 75%酒精 0 | 寿晓玲 10 | A储血冰箱内0 B储血冰箱内0 |  |
| 妇科 | 人流室2 |  | 蒋敏燕 0 |  |  |
| 十一病区 七病区 八病区 |  | 使用中 复合碘棉签0使用中 复合碘棉签0使用中 复合碘棉签0 | 刘海英 0 朱秀明 14 丁丽 0 | 灯开关 0 灯开关 0 灯开关 0.5 |  |

| 血透室 | 透析用水监测 | 透析液监测 透析液从透析机进入透析器前 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 水处理装置输出端 0cfu/ml | 费森14号 0cfu/ml | 金宝8号 0cfu/ml |
|  | 血液透析装置入口 0cfu/ml | 费森13号 0cfu/ml | 金宝7号 0cfu/ml |
|  |  | 费森12号 0cfu/ml | B液 0cfu/ml |

2013年空气消毒液手物体表面无菌物品医用器械

透析用水透析液等细菌培养结果

医院感染管理科

| 3月份 | 空气 培养结果 cfu/平皿。暴露分钟 | 使用中灭菌液或消毒液 培养结果 cfu/ml | 手 培养结果 cfu/cm2 | 物体表面 培养结果 Cfu/cm2 | 无菌物品 医用器械 培养结果 无细菌生长 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科室 |  |  |  |  |  |
| 1号手术室 2号手术室 3号手术室 4号手术室 5号手术室 6号手术室 无菌存储间 手术室术中 | 手术区0 周边区0.4 对照组0 手术区0 周边区0.1 对照组0 手术区0 周边区0 对照组0 手术区0 周边区0.3 对照组0 手术区0 周边区2 对照组0 手术区0 周边区0 对照组0 周边区1 对照组0 周边区1.3 | 使用中 5%PVPI 0 | 朱敏杰 0 王洪灿 0 | 麻醉机台面0 麻醉螺纹管0 治疗车 0 电话机话筒 0 | 关节镜 无 腹腔镜 无 胆道镜 无 干泡镊筒内壁 无 |
| 供应室 | 无菌区5 | 使用中 含氯消毒液 0 | 陈天兰 1.5 | 电话机话筒 0 发货台 0 | 吸痰包 无 换药包 无 腰穿包 无 一次性2ml注射器 无 呼吸机管道Y型接口 无 |
| ICU | 治疗室0 隔离室0 监护区西10 监护区中1 监护区中0 监护区东0.2 | 使用中 75%酒精棉签0 | 朱丽红 0 | 护士站吧台0 配液操作台0 呼吸机按钮0 |  |
| 血透室 | 治疗室10 水处理室0 配液室0 F透析区 0.4 D透析区 7 C透析区 8 B透析区 0 | 使用中 复合碘棉签0 | 凌云 0 | 护士站吧台0 配液容器口内0 |  |
| 口腔科 | 诊疗区0 | 使用中 75%酒精 0 | 樊益萍 0 | 器械台 2.5 电话机话筒 1.5 | 手机车针 无 |
| 胃镜室 | 诊疗区0.3 | 使用中 2%戊二醛 0 | 鲁立芳 0 |  |  |
| 急诊科 | EICU 0 抢救室1 清创室0 | 使用中 复合碘棉签0 | 谢旦娟 0 | 电话机话筒 0 |  |
| 输液室 | 配液室0 | 使用中 复合碘棉签0 | 俞冰冰 0 | 电话机话筒 0 |  |
| 外科门诊 | 小手术室1 | 使用中 5%PVPI 0 | 赵幼丽 0 | 电话机话筒 0 |  |
| 输血科 检验科 | 血库0 A储血冰箱0 B储血冰箱0 | 使用中 75%酒精 0 | 周振华 0 | A储血冰箱内0 B储血冰箱内0电话机话筒 2 |  |
| 妇科 | 人流室4 |  | 阮双娟 0.3 |  |  |
| 十二病区 十三病区 十四病区 |  | 使用中 复合碘棉签0使用中 复合碘棉签0使用中 复合碘棉签0 | 黄柿意 0 谢红娣 0 王菊香 0 | 护士站吧台0 护士站吧台0 护士站吧台0 |  |

| 血透室 | 透析用水监测 | 透析液监测 透析液从透析机进入透析器前 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 水处理装置输出端 0cfu/ml | 费森5号 0cfu/ml | 贝朗18号 0cfu/ml |
|  | 血液透析装置入口 0cfu/ml | 费森15号 0cfu/ml | 贝朗4 号 0cfu/ml |
|  |  | 金宝9号 0cfu/ml | B液 0cfu/ml |

2013年空气消毒液手物体表面无菌物品医用器械

透析用水透析液等细菌培养结果

医院感染管理科

| 4月份 | 空气 培养结果 cfu/平皿。暴露分钟 | 使用中灭菌液或消毒液 培养结果 cfu/ml | 手 培养结果 cfu/cm2 | 物体表面 培养结果 Cfu/cm2 | 无菌物品 医用器械 培养结果 无细菌生长 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科室 |  |  |  |  |  |
| 1号手术室 2号手术室 3号手术室 4号手术室 5号手术室 6号手术室 无菌存储间 手术室术中 | 手术区0 周边区0.2 对照组0 手术区0 周边区0 对照组0 手术区0 周边区0 对照组0 手术区0 周边区0 对照组0 手术区0 周边区0 对照组0 手术区0 周边区0.1 对照组0 周边区0 对照组0 周边区0 | 使用中 5%PVPI 0 | 张丹妮 0 谢峰 0 | 氧气面罩 0 无菌物品储存柜0.5 麻醉机按钮0 护士书写板0 | 关节镜 无 腹腔镜 无 胆道镜 无 干泡镊筒内壁 无 |
| 供应室 | 无菌区0 | 使用中 含氯消毒液 0 | 殷华娟 0 | 电脑健盘 0.1 操作台 0.1 | 器械包 无 气切包 无 静切包 无 胸穿包 无 一次性2.ml注射器 无 止血带 无 湿化瓶 无 呼吸机螺纹管 无 |
| ICU | 治疗室0 隔离室0 监护区西0 监护区中0 监护区中0 监护区东0 | 使用中 复合碘棉签0 | 张秋萍 0 | 呼吸机按钮0 电脑健盘 0 病床头书写桌0 |  |
| 血透室 | 治疗室0 水处理室0 配液室0 F透析区 0.2 D透析区 0 C透析区 0 B透析区 0.2 | 使用中 复合碘棉签0 | 周燕飞 0 | 配液容器内口0 电脑健盘 0 |  |
| 口腔科 | 诊疗区0 | 使用中 75%酒精 0 | 应丽珍 0.5 | 电脑键盘 0.1 器械台 0.1 | 手机车针 无 |
| 胃镜室 | 诊疗区0.3 | 使用中 2%戊二醛 0 | 马军霞 0 |  | 胃镜 无 |
| 急诊科 | EICU 0 抢救室0 清创室0 | 使用中 复合碘棉签0 | 陈堤堤 0 | 电脑键盘 0 |  |
| 输液室 | 配液室0 | 使用中 复合碘棉签0 | 杨海行 0 | 电脑键盘 0 |  |
| 外科门诊 | 小手术室0 | 使用中 5%PVPI 0 | 赵幼丽 0 | 治疗车 0 |  |
| 输血科 检验科 | 血库0 A储血冰箱0 B储血冰箱0 | 使用中 75%酒精 0 | 娄建江 0 | 细菌室 电脑健盘 0 A储血冰箱内0 B储血冰箱内0 |  |
| 妇科 | 人流室0 |  | 阮双娟 0 |  |  |
| 二病区 三病区 四病区 五病区 |  | 使用中 复合碘棉签0使用中 复合碘棉签0使用中 复合碘棉签0使用中 复合碘棉签0 | 陈刚娟 0 林红 0 陈伟琴 0 刘恒 0 | 电脑健盘 0 电脑健盘 0 电脑健盘 0 电脑健盘 0 |  |

| 血透室 | 透析用水监测 | 透析液监测 透析液从透析机进入透析器前 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 水处理装置输出端 0cfu/ml | 贝朗20号 0cfu/ml | 贝朗31号 0cfu/ml |
|  | 血液透析装置入口 0cfu/ml | 贝朗21号 0cfu/ml | 贝朗32号 0cfu/ml |
|  |  | 贝朗22号 0cfu/ml | B液 0cfu/ml |

2013年空气消毒液手物体表面无菌物品医用器械

透析用水透析液等细菌培养结果

医院感染管理科

| 5月份 | 空气 培养结果 cfu/平皿。暴露分钟 | 使用中灭菌液或消毒液 培养结果 cfu/ml | 手 培养结果 cfu/cm2 | 物体表面 培养结果 Cfu/cm2 | 无菌物品 医用器械 培养结果 无细菌生长 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科室 |  |  |  |  |  |
| 1号手术室 2号手术室 3号手术室 4号手术室 5号手术室 6号手术室 无菌存储间 手术室术中 | 手术区0 周边区0.3 对照组0 手术区0 周边区0 对照组0 手术区0.7 周边区0.5 对照组0 手术区0 周边区0 对照组0 手术区0 周边区0 对照组0 手术区0 周边区0 对照组0 周边区0.2 对照组0 周边区0 | 使用中 5%PVPI 0 | 朱敏杰 0 何建明 0 | 输液架 0 手术床栏 0 治疗车 0 器械台 0 | 关节镜 无 腹腔镜 无 胆道镜 无 干泡镊筒内壁 无 |
| 供应室 | 无菌区0 | 使用中 含氯消毒液 0 | 雷燕斐 3.5 | 清洁区门把手0 打包台 0 | 导尿包 无 气切包 无 胸穿包 无 一次性10ml注射器 无 |
| ICU | 治疗室0 隔离室0 监护区西0 监护区中0.4 监护区中0 监护区东0 | 使用中 复合碘棉签0 | 叶素萍 0 | 呼吸机按钮0 治疗室门把手0 输液架 0 |  |
| 血透室 | 治疗室0 水处理室0 配液室0 F透析区 0.3 D透析区 0 C透析区 0 B透析区 2 | 使用中 复合碘棉签0 | 何喜儿 0 | 配液容器内口0 治疗室门把手0 |  |
| 口腔科 | 诊疗区0 | 使用中 75%酒精 0 | 樊益萍 0 | 3号操作台0 3号治疗台2 | 手机车针 无 |
| 胃镜室 | 诊疗区0 | 使用中 2%戊二醛 0 | 鲁立芳 0 |  | 胃镜 HBsAg （—） |
| 急诊科 | EICU 0 抢救室0 清创室0 | 使用中 复合碘棉签0 | 俞冰冰 0 | 清创室门把手0 |  |
| 输液室 | 配液室0 | 使用中 复合碘棉签0 | 沈巧 0 | 配液室门把手0 |  |
| 外科门诊 | 小手术室0 | 使用中 5%PVPI 0 | 赵幼丽 0 | 小手术室门把手0 |  |
| 输血科 检验科 | 血库0 A储血冰箱0 B储血冰箱0 | 使用中 75%酒精 0 | 孙晓慧 2 | A储血冰箱内0 B储血冰箱内0 |  |
| 妇科 | 人流室 1 |  | 蒋敏燕 7.5 |  |  |
| 八病区 七病区 十一病区 |  | 使用中 复合碘棉签0使用中 复合碘棉签0使用中 复合碘棉签0 | 娄勤文 0 沈飞 0 傅莉莉 0 | 治疗室门把手0 治疗室门把手0 治疗室门把手0 |  |

| 血透室 | 透析用水监测 | 透析液监测 透析液从透析机进入透析器前 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 水处理装置输出端 0cfu/ml | 费森10号 1 cfu/ml | 贝朗23号 0cfu/ml |
|  | 血液透析装置入口 0cfu/ml | 费森11号 0cfu/ml | 金宝9号 0cfu/ml |
|  |  | 费森6号 0cfu/ml | B液 0cfu/ml |

2013年空气消毒液手物体表面无菌物品医用器械

透析用水透析液等细菌培养结果

医院感染管理科

| 6月份 | 空气 培养结果 cfu/平皿。暴露分钟 | 使用中灭菌液或消毒液 培养结果 cfu/ml | 手 培养结果 cfu/cm2 | 物体表面 培养结果 Cfu/cm2 | 无菌物品 医用器械 培养结果 无细菌生长 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科室 |  |  |  |  |  |
| 1号手术室 2号手术室 3号手术室 4号手术室 5号手术室 6号手术室 无菌存储间 手术室术中 | 手术区0 周边区0 对照组0 手术区0 周边区0.2 对照组0 手术区0.3 周边区0.3 对照组0 手术区0.3 周边区0 对照组0 手术区0 周边区0 对照组0 手术区0 周边区0 对照组0 周边区0.4 对照组0 周边区0 | 使用中 5%PVPI 0 | 吕宇航 0 周曼玲 0 | 麻醉监护仪0.05 电脑健盘 0 麻醉药品柜内0.1 器械托盘 0 | 关节镜 无 腹腔镜 无 胆道镜 无 干泡镊筒内壁 无 锁定钢板 无 （铭雅公司） |
| 供应室 | 无菌区0 | 使用中 含氯消毒液 0 | 雷燕斐 0.3 | 清洁区车内0 发货窗口 0 | 腰穿包 无 气切包 无 腹穿包 无 一次性8#输液器 无 |
| ICU | 治疗室0 隔离室0 监护区西0 监护区中0.2 监护区中0 监护区东0 | 使用中 复合碘棉签0 | 朱江 0.25 | 呼吸机按钮0 床头柜台面0 输液盘内 0 |  |
| 血透室 | 治疗室0 水处理室0 配液室0 F透析区 0.3 D透析区 0 C透析区 0 B透析区 0 | 使用中 复合碘棉签0 | 黄国珍 0.1 | 配液容器内口0 输液方盘内0.1 |  |
| 口腔科 | 诊疗区0.2 | 使用中 5%PVPI 0 | 张立港 6 | 2号操作台0 2号治疗台0.2 | 手机车针 无 |
| 胃镜室 | 诊疗区0 | 使用中 2%戊二醛 0 | 石伟松0.25 |  |  |
| 急诊科 | EICU 0.3 抢救室0 清创室0 | 使用中 75%酒精0 | 陈缇媞 0 | 输液方盘内0.2 |  |
| 输液室 | 配液室0 | 使用中 75%酒精0 | 陈寅 0 | 输液方盘内0.25 |  |
| 外科门诊 | 小手术室0 | 使用中 5%PVPI 0 | 谢志娟 0.25 | 器械托盘 0.1 |  |
| 输血科 检验科 | 血库0 A储血冰箱0 B储血冰箱0 | 使用中 75%酒精 0 | 娄坚江0.25 | A储血冰箱内0.1 B储血冰箱内0.5 |  |
| 妇科 | 人流室 0 |  | 阮双娟 0 |  |  |
| 十二病区 十三病区 十四病区 |  | 使用中 复合碘棉签0使用中 复合碘棉签0使用中 复合碘棉签0 | 俞小芳1 阮叶芳0.3 周柳颖 0.1 | 输液方盘内0.4 输液方盘内0 输液方盘内0 |  |

| 血透室 | 透析用水监测 | 透析液监测 透析液从透析机进入透析器前 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 水处理装置输出端 3 cfu/ml | 费森 12号 18 cfu/ml | 金宝7号 1 cfu/ml |
|  | 血液透析装置入口 1 cfu/ml | 费森13号 2 cfu/ml | 金宝8号 6 cfu/ml |
|  |  | 费森14号 4 cfu/ml | B液 0 cfu/ml |