## 目录及参数要求
供应商名称（盖章）：
联系人： | 联系方式：
标段 | 项目内容 | 申报产品 层次及品牌
01标 | 检验科核酸快速检测试剂
01标段主要技术参数要求
类别 | 参数要求 | 能否响应
适用科室 | 1.临检中心
功能与用途 | 2.用于患者核酸的快速检测，快速筛查
功能和技术参数及配置 | 3.1 机型要求：类POCT产品
3.2 检测原理：实时荧光定量PCR
3.3 检测性能：
3.3.1 检测通量:单台每批次检测通量≥16个
3.3.2 仪器检测灵敏度:10-1010Copies
3.3.3 检测时间：≤1小时
3.3.4 样品要求：核酸加样体积≥5ul，适应常规0.2ml8联管及单管
3.3.5 样品要求：采用鼻咽拭子样本，免核酸提取
3.3.6光学系统：高亮度LED扫描，光电传感器扫描检测，免校准
3.3.7荧光通道数≥4通道
3.3.8热盖温度范围：30-110℃
3.3.9升温速率：≥8℃/s(MAX)
3.3.10温控精度：≤±0.1℃
3.3.11荧光强度检测重复性：CV≤0.5%
3.3.12荧光线性：线性回归系数r≥0.995
3.3.13软件：仪器可直接进行结果及数据分析，并配套电脑版专用分析软件
3.3.14触控屏独立操作：彩色电容屏触控，无需连接电脑即可操作分析
3.3.15仪器通讯接口：USB 2.0(可进行文件导入、导出)
3.3.16仪器体积小巧：≤300×260×180mm（L×W×H）
3.3.17设备可开放式检测试剂耗材
3.4 试剂及耗材要求：
3.4.1 投标人应提供本仪器所需试剂清单，包含但不仅限于设备配套试剂，含有新型冠状病毒ORF1ab、N基因、内源性内标基因、阳性质控品、阴性质控品等，投标人应注明配套试剂名称、规格、容量、报价及经测算后的每人份价格，并提供有效的注册证，以此作为项目评审的重要依据。试剂中标后中标单位应提供与检测数量相适应的相应配套检测设备。
3.4.2试剂具有防污体系：UDG和dUTP防污染系统，减少因PCR产物污染引起的假阳性
3.4.3试剂具有高效酶系：快速逆转录酶和热启动Taq酶。
3.4.4试剂分析灵敏度≤500 copies/ml。
3.4.5批内/批间精密度，日内/日间精密度，不同操作者之间的精密度变异系数均不大于5%。检测国家参考品R 精密度变异系数小于5%。
3.5 安装及培训要求：投标应承诺设备的安装、调试仪器、培训等服务，符合国家有关安全技术规范和技术标准，相关费用由中标方承担
3.6 主要配置
3.6.1 主机：1台
3.6.2 工作站及打印机：1套，配置符合采购人信息处要求
售后服务要求 | 4.1.1设备验收合格后承诺终身免费保修（包括所有配件和易损品），保修需提供原厂承诺；每年免费校准1次，免费提供校准品。
4.1.2 免费提供操作和维修培训（包含时间、地点、人次、内容）
4.1.3 维修响应时间4个工作小时，8个工作小时未修复提供备品
4.1.4 请注明售后服务（包括浙江地区维修力量说明）Service
4.2.1 提供仪器电子版SOP文件、中英文操作手册和维修手册
4.2.2 提供符合上述参数和配置要求的详细配置清单及单价，必需的耗材清单，承诺长期供应的优惠价格
4.2.3 列出上述已明确选件及未作要求但可提供选件的清单和优惠价格
4.2.4 所有配置为同品牌原装产品(除注明要求例外)
4.2.5 所有设备必须是全新的，未曾使用过的原装产品
4.2.6第一类医疗器械产品须提供由备案人所在地设区的市级人民政府食品药品监督管理部门出具的有效的备案凭证；第二类医疗器械产品须提供注册申请人所在地省、自治区、直辖市人民政府食品药品监督管理部门审批的有效的医疗器械注册证；第三类医疗器械产品须提供国务院食品药品监督管理部门审批的有效的医疗器械注册证
安装及验收要求 | 5.1 到货期：中标即日起2日内；如有例外，可在合同中另行约定
5.2 安装地点：由销售方免费将货送至医院安装现场
5.3 安装完成时间：接用户通知后2个工作日内全部调试完成
5.4 安装标准：符合国家有关安全技术规范和技术标准
5.5 验收标准：应与产品原始样本技术数据及标书技术文件一致，符合国家有关技术规范和技术标准
表格填写说明： 1.层次分国产或进口； 2.若供应商能响应，则打√，不能响应可提供说明或建议，格式自拟。 3.试剂需提供相关配套仪器。