## 目录及参数要求
供应商名称（盖章）：
联系人： |  | 联系方式：
标段 | 项目内容 |  | 申报产品 层次及品牌
01标 | 检验科新型冠状病毒病原体核酸提取试剂
01标段试剂主要技术参数要求
类别 | 序号 | 参数要求 | 能否响应
主要技术要求 | 1 | 提取试剂采用磁珠法进行RNA提取，纯化。
| 2 | 预分装核酸提取试剂盒，试剂和磁珠已预先灌装于 96 孔深孔板，铝箔封闭，轻松一撕即可上机提取核酸
| 3 | 提取试剂适用于在样本中提取高纯度的病毒RNA,重复性强，提取效率高，回收率大于95%。
| 4 | 提取试剂适用于咽拭子、血清、血浆、全血、增菌液、组织、干血斑等
| 5 | 提取试剂每批次提取时间≤15分钟。可自由组合1-32人份样本。
| 6 | 提取试剂可适配于科室现有提取仪（BG-Abot-32）
供货时间及要求 | 7 | 运输需冷藏的产品过程中应提供必要的冷藏运输设备保证温湿度符合要求，并提供冷链送货单及在途（发货到收货的时间段）温度记录单。
| 8 | 根据时限到货，常规48小时内将货送达。如遇特殊应急情况，紧急送货要求3小时内送达。
01标段设备技术主要技术参数要求
类别 | 序号 | 参数要求 | 能否响应
基本要求 | 1 | 提供配套一次性提取大于96T自动化核酸提取仪（包括自购自动化核酸提取仪），免费保养并能正常使用（包括自购自动化核酸提取仪）。
| 2 | 设备主要功能及用途：进行自动化核酸提取。
主要技术要求 | 3 | 提供单台核酸提取仪单次提取速度≥32，每批次提取时间<20分钟。
| 4 | 提取试剂采用磁珠法进行RNA提取，纯化。
| 5 | 提取试剂无需再进行组分分装，可直接进行核酸提取。
| 6 | 提取试剂适用于在样本中提取高纯度的病毒RNA,重复性强，提取效率高，回收率大于95%。
| 7 | 提取试剂适用于咽拭子、血清、血浆、全血、增菌液、组织、干血斑等
| 8 | 污染防控： 实验舱内置紫外灯、实验舱具备外排式独立风路，其中的生物滤棉可吸附其中的核酸气溶胶
| 9 | 温控模块：3个，除裂解、洗加脱，第三个温控模块供试剂或程序优化升级
| 10 | 处理能力：单次提取速度≥32，每批次提取时间<20分钟。可自由组合1-32人份样本。
| 11 | 操控方式：仪器自带彩色液晶屏触控
| 12 | 提取孔间差异：变异系数小于1%
| 13 | 处理体积：30-1000μL
| 14 | 磁珠回收率：≥98%
| 15 | 温控范围：1. 裂解加热：室温～120°C. 洗脱加热：室温～120°C
| 16 | 程序管理：仪器内置不低于10组常用实验程序，用户可根据需要灵活进行 新建、编辑、删除程序等操作
| 17 | 投标产品应取得注册证或者相应的医疗器械备案管理。
| 18 | 投标产品有效期不少于6个月。
| 19 | 支持完成方法学性能验证。
售后服务要求 | 20 | 提供整套中文SOP文件
| 21 | 提供24小时售后电话响应，若设备出现故障，可随时电话响应
| 22 | 提供仪器最新信息及应用资料，免费享受软件升级服务及相关培训。
| 23 | 设备验收合格后终生免费保修（包括自购自动化核酸提取仪）。保修后免收维修费及配件费，保证零配件供应8年以上；保修起始时间以验收合格之日为准，不得用任何方式将设备到货至安装完毕后验收的该段时间，部分的或全部的计入设备的保修期
| 24 | 投放产品属于医疗器械管理的，供应商应提供有效的医疗器械产品备案证或注册证。第一类医疗器械产品须提供由备案人所在地设区的市级人民政府食品药品监督管理部门出具的有效的备案凭证；第二类医疗器械产品须提供注册申请人所在地省、自治区、直辖市人民政府食品药品监督管理部门审批的有效的医疗器械注册证；第三类医疗器械产品须提供国务院食品药品监督管理部门审批的有效的医疗器械注册证。
安装及验收要求 | 25 | 到货期：签订合同即日起60天内
| 26 | 安装地点：采购单位。
| 27 | 安装完成时间：接用户通知后2个工作日内全部调试完成。
| 28 | 安装标准：要求符合国家有关安全技术规范和技术标准。
| 29 | 验收标准：应与产品原始样本技术数据及标书技术文件一致，符合国家有关技术规范和技术标准，并提供出厂后首次检定证书。
表格填写说明： 1.层次分国产或进口； 2.若供应商能响应，则打√，不能响应可提供说明或建议，格式自拟。 3.试剂需提供相关配套仪器。