## 采购目录
供应商名称（盖章）：
联系人： |  | 联系方式：
标段 | 产品名称 | 层次（国产/进口） | 申报产品品牌 | 备注
1 | 除锈除垢剂(酸性专用清洗剂)
润滑剂
中性含酶器械清洗剂
2 | B-D测试包
蒸汽灭菌化学测试包
压力蒸汽灭菌包内化学指示卡
压力蒸汽灭菌包内化学指示卡(爬行式)
3 | 极速生物测试包
压力蒸汽灭菌生物培养指示剂(快速)
4 | 过氧化氢快速判读式生物指示剂
5 | 过氧乙酸消毒液 A剂
过氧乙酸消毒液 B剂

## 标段技术要求
01标段
序号 | 技术要求 | 能满足打√
一、除锈剂
1 | 可同时进行除锈、除垢
2 | 适合于钝化处理，有效去除不同颜色的硅覆层，使器械光亮如新。
3 | 可适用于半自动化清洗，自动清洗机清洗，同时适用于自动清洗机内壁自动钝化处理。
4 | 可生物降解，对环境无污染。
二、中性器械润滑剂
1 | 可使用于手工上油，自动清洗机上油。
2 | 可生物降解，对环境无污染。
3 | 上油后器械不会产生白斑。
4 | 稀释使用配比高。
三、多酶清洗机
1 | 含三种以上酶。
2 | 可适用于手工清洗，半自动清洗，全自动清洗。
3 | 能够去除生物膜。
4 | 不含有任何挥发性的成分，不含色素。
5 | 可生物降解，对环境无污染。
02标段
序号 | 技术要求 | 能满足打√
一、B-D测试包
1 | 适用于132℃或134℃预真空压力蒸汽灭菌器。
2 | 严格符合ISO-11140，符合AAMI ST79和《消毒技术规范》对BD测试的要求。
3 | 及时探测灭菌器抽真空不足、漏气或者不可压缩气体残留。
4 | 为预警式BD测试包，可提供有效的警示。
二、蒸汽灭菌化学测试包
1 | 辅料PCD适用于中大型灭菌锅。
2 | 内含第五类化学指示剂（爬行卡），爬行卡指示剂防水设计，避免冷凝水的影响，高度模拟生物指示剂性能。
三、压力蒸汽灭菌包内化学指示卡（爬行卡）
1 | 适用于所有压力蒸汽灭菌，监测灭菌关键参数。
2 | 具有高度的生物指示剂拟合性。
3 | 无需颜色对比，方便阅读与判断。
4 | 防水设计，避免冷凝水的影响。
03标段
序号 | 技术要求 | 能满足打√
一、极速生物测试包
1 | 产品适用于132℃或者134℃预真空压力蒸汽灭菌器的灭菌监测。
2 | 适用于医院目前使用的1小时生物阅读器。（可现场踏勘）
二、压力蒸汽灭菌生物培养指示剂（快速）
1 | 产品适用于121℃下排气和132℃预真空压力蒸汽灭菌器的灭菌监测。
2 | 适用于医院目前使用的3小时生物阅读器。（可现场踏勘）
04标段
序号 | 技术要求 | 能满足打√
1 | 过氧化氢浓度测试：≥10mg/L。
2 | 具有芽孢载体设计。
3 | 具备医疗器械注册许可证或FDA批准许可。
4 | 具备消毒产品卫生安全评估报告。
5 | 测试微生物采用嗜热脂肪杆菌芽孢ATCC7953，符合ISO11138标准。
6 | 培养液中含有过氧化氢中和剂。
7 | 生物监测阴性判读时间≤24分钟。
8 | 阳性对照管报阳时间≤5分钟。
9 | 适用于医院目前使用低温阅读器。（可现场踏勘）
05标段
序号 | 技术要求 | 能满足打√
1 | 过氧乙酸达到灭菌效果时间≤10分钟。
2 | 包装A液+B液，一次一排，使用中过氧乙酸含量≥1g/L。
3 | 液体性状，即开即用。
4 | 排放自动分解为水和醋酸， 对环境无污染。
5 | 非醛类消毒剂，可有效抑制生物膜形成。
6 | 具备内镜机洗灭菌模拟现场试验。
7 | 有配套检测试纸，试纸有备案资质。
8 | PH值在3.4-4之间，腐蚀性小，要求对不锈钢基本无腐蚀。
9 | 桶包装口匹配医院内镜清洗消毒机的抽液管路。
10 | 匹配一洗一排的内镜清洗消毒机使用，匹配医院目前使用意大利steelco全自动内镜清洗消毒机使用。（可现场踏勘）
11 | 提供产品生产许可证、安全评价报告。