## 目录
标段1一次性使用体外引流导管装置
序号 | 产品名称 | 层次 | 参考规格型号 | 单位 | 参考单价（元） | 2年参考用量 | 2年预算总金额（元） | 备注
1 | 一次性使用体外引流导管装置 | 国产 | 12F | 套 | 245 | 100 | 24500 | 样品
2 | 一次性使用体外引流导管装置 | 国产 | 15F | 套 | 245 | 20 | 4900 | 样品
3 | 一次性使用体外引流导管装置 | 国产 | 18F | 套 | 245 | 20 | 4900 | 样品
4 | 一次性使用体外引流导管装置 | 国产 | 20F | 套 | 245 | 60 | 14700 | 样品
标段2医用激光胶片
序号 | 产品名称 | 层次 | 参考规格型号 | 单位 | 参考单价（元） | 2年参考用量 | 2年预算总金额（元） | 备注
1 | 医用激光胶片 | 国产 | 14*17 | 张 | 10.7 | 20000 | 214000 | 样品
2 | 医用激光胶片 | 国产 | 11*14 | 张 | 9.7 | 10000 | 97000 | 样品
说明： 1.同一标段内含多个产品时，供应商应能覆盖标段内所有产品，不得缺项； 2.标段2需提供配套设备； 3.本次项目需提供样品，样品递交至评审现场。

## 技术参数要求
01标段 一次性使用体外引流导管装置
序号 | 招标要求
1 | 穿刺引导针为五棱设计
2 | 引流球采用医用硅胶级材质，配备防逆流功能，引流球带固定器
3 | 引流袋配备防逆流功能
4 | 引流管一体成型沟槽式设计，带有标记点医用硅胶级材质
5 | 连接处都采用螺口设计
★6 | 规格型号齐全，至少包含12F、15F、18F、20F
02标段 医用激光胶片
序号 | 招标要求
一 | 总体资质：
▲1.1 | 本项目所供胶片、配套打印机应为同一品牌
1.2 | 图像打印系统具备较高的兼容性，测试系统及测试功能角色通过检测，具备IHE测试通过证书
1.3 | 提供胶片不含铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚的第三方检测报告
1.4 | 生产企业提供ISO9001、ISO13485质量管理体系认证证书，ISO27001信息安全管理体系认证证书
★1.5 | 配套设备数量根据医院需求提供，至少2台，同时承担设备接入医院信息系统的相关费用
二 | 放射激光胶片技术参数
2.1 | 成像方式：激光
★2.2 | 规格：至少包含11*14in、14*17in
2.3 | 厚度：0.185mm（±0.01mm）
▲2.4 | 分辨率：≥600dpi
▲2.5 | 卡片率：≤0.2‰
2.6 | 防水性：≥24小时（0-30℃ 常温水浸泡，无掉色、掉涂层情况）
2.7 | 耐温性：120度状态下静止24小时，打印后的胶片透射密度变化≤5%
2.8 | 灰阶：≥14比特
2.9 | 抗拉强度：≥200N/cm
2.1 | 印后最高透射密度：≥3.0
2.11 | 印前透射密度：≥0.18
2.12 | 成像色彩：彩色、黑白
2.13 | 胶片材质：PET
三 | 配套单机技术参数
3.1 | 设备名称：医用图像打印机
3.2 | 打印方式：激光
3.3 | 内存：≥4 GB
3.4 | 硬盘容量：≥240GB
▲3.5 | 打印速度：首页≤35秒/张，后续≤5秒/张，≥240张/小时
3.6 | 最高打印厚度：≥0.25MM
3.7 | 可打印尺寸：至少包含11*14in、14*17in
3.8 | 片盒数量：≥4个
3.9 | 打印色彩：彩色、黑白可同机打印
3.1 | 打印分辨率：≥1,200 x 2,400dpi
3.11 | 胶片容量：≥250张/个/纸盒
3.12 | 灰阶：≥14比特
3.13 | 适用系统：至少包含XP，Win7，Win10