## 采购目录
序号 | 产品名称 | 层次 | 单位 | 参考单价（元） | 2年参考用量 | 预算总金额（元） | 2年预算总金额（万元）
1 | 人类免疫缺陷病毒（HIV）测定试剂 | 国产 | T | 7 | 70000 | 490000 | 154
2 | 梅毒螺旋体抗体测定试剂 | 国产 | T | 9.5 | 70000 | 665000
3 | 丙型肝炎病毒抗体检测 | 国产 | T | 5.5 | 70000 | 385000
必备要求（若不满足，作无效投标处理）： 1.艾滋，丙肝，梅毒项目最新一次国家卫健委临检中心组织的室间质评（2024年第一次）申报单位数量≥300家，并提供网站截图或成绩证明等证明材料。 2.提供配套化学发光免疫分析仪一台及试剂配套校准品、室内质控品。 3.其他检测所需耗材不另外报价。 4.按招标价的LIS实测项目进行结算。 5.同一标段内含多个产品时，供应商应能覆盖标段内所有产品，不得缺项。

## 主要参数要求
标段1 技术参数要求
序号 | 技术参数要求
一 | 试剂要求
★1.1 | HIV为四代试剂，可进行P24抗原和抗体联合检测
▲1.2 | 支持带条码的校准品和质控品，即放即测，无须分装，可任意放到样本架任意位置，一键启动自动检测，方便操作，提供彩页或厂家证明材料
1.3 | 试剂批间精密度要求≤10%，HIV、丙肝和梅毒试剂有效期≥12个月，提供试剂说明书
▲1.4 | 采用两步法反应，避免HOOK效应，提供试剂说明书
▲1.5 | 校准品：需要具有独立注册证，采用独立包装的原装校准品，满足溯源性要求
1.6 | 样本携带污染率≤0.1PPM，并提供携带污染率≤0.1PPM的有效测试报告
1.7 | 同时可扩展检测项目需包含：TRAB、CA50、CA242、HE4、ProGRP、rT3、TG、肾素、醛固酮、ACTH、皮质醇、PGI、PGII等
二 | 设备要求
▲2.1 | 测定原理：化学发光法；单机测试速度≥500测试/小时；单台仪器试剂位：≥35个
2.2 | 支持门诊样本优先功能，样本急中急功能，保障医院对绿色通道的样本最优先检测
2.3 | 加样系统具备液面感应、气泡、空吸检测、防堵、防撞功能
2.4 | 单台样本放入区，一次性可同时放置样本≥300个，便于处理大样本量标本。提供彩页或厂家证明材料
2.5 | 带独立样本前处理系统，具有样本架自锁紧防倾倒和防脱落功能，提供彩页或厂家证明材料
2.6 | 仪器在检测项目过程中，可以随时不停机更换添加试剂
▲2.7 | 混匀方式：同时具备非接触式偏心涡旋混匀和超声混匀两种技术，去除非特异性结合物，减少纤维蛋白干扰，提升抗干扰能力，保证结果稳定性，提供彩页或厂家证明材料
2.8 | 条码扫描：CCD自动对样本进行条码扫描，并识别样本管类型
▲2.9 | 定时开机：具有自动定时开机功能，无须人工启动
2.1 | 单机样本调度和存储模块：具有三维立体调度功能，具有≥250个样本缓存位，能够随机任选调度各个样本架
2.11 | 具有模块式功能：具有模块化拓展功能，可以免疫双模块级联；也可以与同品牌全自动生化仪联机；也可以接入同品牌自动化流水线TLA
3 | 配套设备与lis系统的连接及接口费用由中标人承担