|  | 文件名称 | # 医疗设备管理制度 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 文件编号 | SB-SBGL-001 |  |  |
|  | 编制部门 | 设备科 | 类型 | □新订 修订 |
|  | 版本 | 3.0 | 适用部门 | 全院 □科室 |
|  | 批准领导 |  | 审核日期 | 2025-2-1 |

医疗设备管理制度

- 目的

为规范和加强医疗设备管理,促进医疗设备合理配置,安全、有效利用,充分发挥使用效益,特制定本制度。

- 适用范围

全院医疗设备

- 内容

医疗设备管理实行医疗仪器设备管理委员（医疗器械临床使用安全管理委员会）、设备科和医疗设备使用部门三级管理制度。

- 委员会

成立医疗仪器设备管理委员（医疗器械临床使用安全管理委员会）,负责全院医疗设备建设规划、年度购置计划的制定、采购、质量、使用、报废等决策工作。

- 设备科

设备科是全院医疗设备管理的职能部门，在分管院长的领导下,参加医院医疗设备管理全过程，主要职责：

- 2.1 负责医疗设备的规划调研、立项论证、申报审批、合同签订、安装验收、维护保养、培训使用、效益分析、报废鉴定，配合资产管理部门完成医疗设备的调拨使用及报废报批工作。

- 2.2 负责医院医疗设备质量管理的策划,并组织具体实施,对医疗设备质量进行监督、检查和考核。

- 2.3 遵照国家法律规定严格执行落实计量仪器的检定工作。

- 2.4 对设备使用情况定期监管,为临床提供技术服务和咨询指导,加强大中型医疗设备合理应用情况分析,提高设备使用率。

- 使用部门

使用部门是在用设备的一级管理部门，科主任（或护士长）作为直接责任人，负责本部门的医疗设备的资产、操作等日常管理工作，设专职或兼职医疗设备管理人员，主要职责：

- 3.1 建立使用管理责任制,指定专人管理,严格执行使用登记制度，认真做好一级保养,保持仪器设备处于良好状态。

- 3.2 共同参与新设备的安装、调试、验收工作，组织科室使用人员进行操作培训, 经考核后方可上机操作。

- 3.3 医疗设备使用人员要严格按照操作规程进行操作。

- 3.4 操作人员发现医疗设备故障时,应及时按照流程报修, 并做好登记工作，严禁带故障使用、运转。

- 3.5 医疗设备在科室之间调剂使用时,一定要经科室主任（或护士长）批准,办理交接手续,用毕及时归还,并做好登记工作。

- 3.6 如发生全域性的公共卫生事件等特殊情况，按照上级部门应急预案的规定，允许特定类医疗设备外借或者调用给其他医疗机构，但需通过严格的审批程序并报请医院主要领导同意后方可实施。借用方应提供书面申请，需载明借用原因、设备名称、数量、品牌型号、起始时间、大致归还时间等重要信息，获批后报设备管理及资产管理部门备案。除此之外，医院严格禁止任何部门以任何理由擅自外借在用医疗设备。

- 制度依据

- 《医疗器械监督管理条例》

- 《医疗设备管理与技术规范》

|  | 文件名称 | # 医疗仪器设备管理委员会制度 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 文件编号 | SB-SBGL-002 |  |  |
|  | 编制部门 | 设备科 | 类型 | □新订 修订 |
|  | 版本 | 3.0 | 适用部门 | 全院 □科室 |
|  | 批准领导 |  | 审核日期 | 2025-2-1 |

医疗仪器设备管理委员会工作制度

- 目的

为加强医疗设备的管理，促进设备资源有效配置，确保临床、教学、科研正常进行，获得最佳的社会、经济效益，特制医疗仪器设备管理委员会工作制度。

- 适用范围

医疗仪器设备管理委员会各委员。

- 内容

- 医疗仪器设备管理委员会定义

医疗仪器设备管理委员会是党委会和院长办公会议领导下审议和制定医院医疗设备发展规划、策略，评议、监督医疗设备管理、使用部门正常履职的跨部门联合机构。

- 医疗仪器设备管理委员会组织架构及人员组成

医疗仪器设备管理委员会人员由医院法人担任主任委员，分管设备和医疗的院领导担任副主任委员，委员由院领导、设备、医务、护理、质控、财务、医保、院感、纪检监察、主要临床科室、医技等部门负责人组成。

下设办公室：设备科具体负责委员会日常工作。

工作职责：

- 2.1 贯彻执行医疗卫生及医疗设备管理等有关法律、法规、规章，审核制定本机构医疗设备管理工作规章制度，并监督实施。

- 2.2 审议制定医院中长期医疗设备规划，讨论制定医疗设备购置项目的下一年度采购计划，确定预算项目报院长办公会议和党委会通过。

- 2.3 审议单项或年度批量在规定限额以上的大型医用设备、大额采购项目的技术评估和可行性论证报告，为医院提供决策依据。

- 2.4 审议本院大型设备成本效益分析报告，提出干预和改进措施，提高设备使用率。

- 2.5 组织对本院医疗设备购置、使用、处置情况的检查。定期分析医疗器械设备使用的经济效益和社会效益。

- 2.6 负责医疗设备临床使用安全监测工作并制定相应应急措施。及时对使用部门提出的医疗器械使用安全问题进行分析讨论，制定相关的应对措施，降低医疗器械临床使用风险。

- 2.7 监督、指导医疗设备的临床使用与规范化管理。

- 2.8 定期（年中、年末）或不定期召开会议，须三分之二以上委员到会，在进行决策时应发扬民主，充分听取各方面专家意见。重大问题决策时应执行票决制，实行一人一票，多数通过原则。

- 2.9 常务工作：医疗仪器设备管理委员会的常务工作由设备科负责，委员会可根据委员或院党委会的要求，由设备管理部门召集，必要时邀请专家提供咨询建议，并作好会议纪要，分管院长签发。

- 2.10 委员会成员如遇职务调整，由接任人员自然更替。

- 工作制度

- 3.1 组织论证并制订全年医疗设备的购置计划，医院院长办公会议和党委会会议讨论通过后，报上级主管部门批准。

- 3.2 对单价在10万元以上的医疗设备进行技术和可行性论证。

- 3.3 评估当年购置的大型医疗设备的临床应用及效益。

- 3.4 组织论证的原则：由委员会牵头组织医疗设备使用科室人员参加论证，也可以根据需要临时邀请其他相关科室人员和专家参加。

- 3.5 组织相关人员定期了解医疗设备的市场、使用等信息，根据使用部门的要求，与相关科室一起进行论证，做好院长的参谋。

- 制度依据

- 《医疗器械监督管理条例》

- 《医疗设备管理与技术规范》

|  | 文件名称 | # 设备科工作管理制度 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 文件编号 | SB-SBGL-003 |  |  |
|  | 编制部门 | 设备科 | 类型 | □新订 修订 |
|  | 版本 | 3.0 | 适用部门 | 全院 □科室 |
|  | 批准领导 |  | 审核日期 | 2025-2-1 |

设备科工作管理制度

- 目的

为规范和加强设备科工作管理,促进设备科管理工作安全、有效开展,特制定本制度。

- 适用范围

设备科

- 内容

- 设备科负责医疗、科研所需的设备的采购、供应、管理和维修。

- 汇总各科室设备申报计划，报医疗仪器设备管理委员会讨论，编制医院设备采购计划，并执行。

- 按照有关法规及主管部门制定的相关办法进行设备采购工作。

- 购入的设备，必须履行严格的出入库手续。

- 购入的设备，应由专业工程师参加验收，填写安装验收报告，如果发现问题应及时同有关部门联系，按规定进行处理。

- 设备须有专人负责保管，贵重仪器设备应指定专人使用，并定期检查、维护保养。

- 设备的转移，由使用科室负责人提出申请，并经设备科审核后执行。

- 对失去效能或维修成本过高的各种设备要按规定办理报废手续，由使用科室负责人提出申请，并经设备科审核后报院领导审批，并按资产管理要求报上级部门批准报废。

- 建立健全医疗设备器械管理账目及各使用科室分户账目，定期核对。

- 收集资料、编制医疗设备档案。

- 组织计量仪器的检定，建立档案及账目，做好计量器具的管理工作。

- 负责可疑医疗器械不良事件的收集与上报，并做好分析汇报工作。

- 负责医院设备管理委员会的具体工作。

- 制度依据

- 《医疗设备管理与技术规范》

|  | 文件名称 | # 医疗设备购置计划审批制度 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 文件编号 | SB-SBGL-004 |  |  |
|  | 编制部门 | 设备科 | 类型 | □新订 修订 |
|  | 版本 | 3.0 | 适用部门 | 全院 □科室 |
|  | 批准领导 |  | 审核日期 | 2025-2-1 |

医疗设备购置计划审批制度

- 目的

规范全院医疗设备采购流程，合理、有序、高效地配置设备，避免资源闲置，特制订此制度。

- 适用范围

全院各设备申请科室、设备科

- 内容

- 医疗设备定义

本制度中所指的医疗设备是指具有医疗器械注册证的医疗设备，不包括医用耗材、信息软件。

- 医疗设备年度采购计划编制流程

- 2.1 每年根据通知由临床科室根据实际工作需要、发展规划制定本部门医疗设备年度采购计划，按要求填写并递交申请表。

- 2.2 科室所申购的设备必须是业务发展或重点专科建设需要的设备，且具有一定的社会效益和经济效益，符合国家相关法律法规及应用准入制度。

- 2.3 涉及收费的医用设备在购置前应按卫生主管部门要求进行收费项目的准予审核，相关职能科室对无收费标准的，应提前做好相关工作后再进入申购程序。

- 2.4 设备科负责汇总申请表，并提交医疗设备仪器管理委员会审议。

- 2.5 医疗仪器设备管理委员会按《医疗仪器设备管理委员会工作制度》审议采购计划，最终形成决议书提交医院院长办公会及党委会会议审批同意。

- 2.6 医疗设备预算计划由医院院长办公会及党委会会议批准后报院财务科，财务科报请上级部门批复后作为次年度设备采购计划。

- 医疗设备购置申请管理

- 3.1 各科室根据临床、科研、教学工作需要按年度编报本科室设备采购计划。填写《绍兴市中医院医疗设备请购单》见附件1，其中10万元以上的设备须同时填写《绍兴市中医院医疗设备购置论证申请表》见附件2，申请表在规定时间内交设备科。

- 3.2 设备科汇总后，经医疗仪器设备管理委员会讨论，形成年度预算计划，并提交院长办公会议、党委会讨论批准后上报卫生主管部门，卫生主管部门批复后作为次年度设备采购计划。

- 3.3 购置大型（甲、乙类）医疗设备，按《大型医用设备配置与使用管理办法》。

- 3.4 原则不接收计划外申请，但对特殊情况下临床急需的医疗设备应先由使用科室提出申请（附申请理由），交设备科、分管院领导审批，报请医院党委会及院长办公会议审批同意后优先办理。

- 3.5 对科研项目所需要的医疗设备，应根据科研经费、批准项目，由科教科统一提出计划，报设备科审核后，由分管领导批准后执行。

- 3.6 赠送、科研合作、临床试用或验证的医疗设备，必须按程序办理相关手续，经设备科审核，报院领导批准后执行。对违反规定造成的医疗事故或医患纠纷，由当事人承担有关的责任。如违反规定，造成的医疗事故或医患纠纷，由当事人承担有关的责任。

- 制度依据

- 《医疗设备管理与技术规范》

- 《绍兴市中医院物资采购管理办法》

- 《大型医用设备配置与使用管理办法》

- 工作表单

附件1：《绍兴市中医院医疗设备请购单》

附件2：《绍兴市中医院医疗设备购置论证申请表》

附件1

| 绍兴市中医院 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 医疗设备请购单 |  |  |  |  |  |
| 申请科室 |  |  | 科主任签字： |  |  |
|  |  |  | 申请日期 ： 年 月 日 |  |  |
| 设备名称 |  |  |  |  |  |
| 推荐品牌型号 |  | 生产厂家或经销单位 | 数量 | 估价 | 要求到货时间 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 配套耗材（试剂） 名称 |  | 预估年使用量 | 单价 |  | 年使用总价 |
| 请购理由 |  |  |  |  |  |
| ★设备类别 |  |  |  |  |  |
| ★所在支部意见 |  |  |  |  |  |
| ★业务分管院长意见 |  |  |  |  |  |
| 设备类别：填A或B或C （注：A类：经济效益良好，3年内收回成本；B类：经济效益与社会效益相当，且需4—6年收回成本；C类：主要为医院必备设备且以社会效益为主） |  |  |  |  |  |
| 注：A类设备折旧全部纳入成本；B类设备折旧的50%纳入成本；C类设备成本由医院承担。 |  |  |  |  |  |

附件2

| 绍兴市中医院 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 医疗设备购置申请论证表 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 申请日期： 年 月 日 |  |  |
| 申请科室： |  |  | 科主任： |  |  |
| 设备名称： |  | 推荐品牌型号或经销单位 | 数量 | 估价（万元） | 计划启用日期 |
| 配套耗材（试剂） 名称 |  | 预估年使用量 | 单价 |  | 年使用总价 |
| 本单位现有同类仪器设备 台。每台的功能利用情况(使用率，完好率等)： |  |  |  |  |  |
| 申购仪器设备在本单位医疗、教学、科研工作中的作用： |  |  |  |  |  |
| 经济效益分析： |  |  |  |  |  |
| 1. | 收费标准： |  |  |  |  |
| 2. | 日均病人数： |  |  |  |  |
| 3. | 每周开机： |  |  |  |  |
| 4. | 年均收入： |  |  |  |  |
| 5. | 年均运行成本： |  |  |  |  |
| 6. | 使用年限： |  |  |  |  |
| 配套条件： |  |  |  |  |  |
| 1、房屋、水、电等条件： |  |  |  |  |  |
| 2、零配件，消耗品能否保证供应： |  |  |  |  |  |
| 3、排污、放射等问题的解决： |  |  |  |  |  |
| 4、有何特殊要求： |  |  |  |  |  |
| 使用科室的人员配备(包括科室人数、称职简况)、培训情况，能否保证设备正常进行： |  |  |  |  |  |
| 申请单位意见 |  | 设备部门意见 |  |  |  |
|  |  | 签字： 年 月 日 |  |  |  |
|  |  | 仪管会意见 |  |  |  |
|  |  | 签字： 年 月 日 |  |  |  |

|  | 文件名称 | # 中医诊疗设备配置保障制度 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 文件编号 | SB-SBGL-005 |  |  |
|  | 编制部门 | 设备科 | 类型 | □新订 修订 |
|  | 版本 | 3.0 | 适用部门 | 全院 □科室 |
|  | 批准领导 |  | 审核日期 | 2025-2-1 |

中医诊疗设备配置保障制度

- 目的

规范全院中医诊疗设备配置保障，特制订此制度。

- 适用范围

全院各设备申请科室、设备科。

- 内容

- 医院发展建设应当符合区域卫生规划和医疗机构设置规划。

- 医院建筑布局应当体现“以病人为中心”的服务理念，满足医疗服务流程需要。

- 对中医诊疗设备实行科学管理，购置大型中医诊疗设备必须经过严格的可行性论证。属于《大型医用设备配置与使用管理办法》规定的甲、乙类大型医用设备，按照规定申请配置许可。

- 建立健全中医诊疗设备采购、保养、维修与更新制度，确保中医诊疗设备处于完好状态。有适宜的中医诊疗设备管理保障组织、规章制度与人员岗位职责。具体操作可参见医疗设备的相关制度。

- 合理配备中医诊疗设备，优先支持省级重点、市级重点中医特色科室，在采购政策允许的条件下尽快完成院内审批流程，以保障中医类设备的供给。

- 使用中医类设备的科室，设备科给予配备专业维修人员保障设备的正常使用，使用部门指定专门人员负责应用安全、按照操作规程正确操作。

- 制度依据

- 《医疗器械监督管理条例》

- 《医疗设备管理与技术规范》

|  | 文件名称 | # 医疗设备采购论证、技术评估管理制度 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 文件编号 | SB-SBGL-006 |  |  |
|  | 编制部门 | 设备科 | 类型 | □新订 修订 |
|  | 版本 | 3.0 | 适用部门 | 全院 □科室 |
|  | 批准领导 |  | 审核日期 | 2025-2-1 |

医疗设备采购论证、技术评估管理制度

- 目的

规范全院医疗设备采购论证、技术评估，特制订此制度。

- 适用范围

全院各设备申请科室、设备科。

- 内容

- 医疗设备在购置前应进行可行性论证（含技术评估）。

- 临床科室的采购论证应对设备的必要性、可行性、经济效益、社会效益、配套人员、配套安装条件等情况进行全面的阐述，并提供书面报告。

- 大型医疗设备的采购除评估论证、咨询同类设备用户外，必要时组织实地考察，并出具考察报告。

- 新引进的医疗器械，使用科室要进行技术评估，并提交评估论证报告。

- 技术评估应包括设备的技术准入指标、先进性、可靠性、可维护性、设备选型、安全防护、环境因素、（场地、人员）配套性等方面的内容。

- 采购论证和技术评估由使用科室进行临床论证和设备科进行技术论证、负责审批流程来共同完成，医疗设备仪器管理委员会负责报告的讨论和审核。

- 制度依据

- 《医疗器械监督管理条例》

- 《医疗设备管理与技术规范》

|  | 文件名称 | # 医疗设备采购管理制度 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 文件编号 | SB-SBGL-007 |  |  |
|  | 编制部门 | 设备科 | 类型 | □新订 修订 |
|  | 版本 | 3.0 | 适用部门 | 全院 □科室 |
|  | 批准领导 |  | 审核日期 | 2025-2-1 |

医疗设备采购管理制度

- 目的

为规范我院医疗设备采购流程。

- 适用范围

全院医疗设备采购涉及部门。

- 内容

- 设备科根据医疗设备仪器管理委员会、财务预算管理委员会审议通过并报请医院院长办公会及党委会会议批准同意的年度计划编制执行计划，执行计划应综合考虑医院年度工作重点及各科室医疗、教学、科研发展的轻重缓急而制定。

- 医疗设备采购必须按照有关法规及主管部门制定的相关办法进行，属于政府集中采购目录的应按规定招标采购或省“医展会”平台采购。

- 若为甲类、乙类医用设备，则按照国家、浙江省《大型医用设备配置与使用管理办法》执行，逐级申报办理配置许可证手续，取得配置许可后方可实施采购。

- 设备科分管工程师根据前期的市场调研并结合使用科室需求和提交的技术参数，审核并拟定技术参数，技术参数作为招标要素应充分酝酿，综合考虑，使潜在供应商有公平、公正参与竞争的机会。

- 根据绍兴市中医院物资采购管理办法执行。单项或年批量超50万项目的重要参数设定须提交医疗设备仪器管理委员会讨论，汇报院长办公会和党委会会议批准同意。

- 设备科依据医疗设备年度采购的执行计划，向上级部门申报项目预算执行确认书，获批复后，相关文档（预算执行确认书、招标要素等）递交院招标办审核，审核同意后最终由招标办招标统一出口，设备科及相关部门配合执行。

- 为提高采购效率，对于分散采购限额以下的设备采购可进入省“医展会”、医疗专区等平台采购，详见《浙江省医疗设备展览会政府采购相关政策说明》。

- 对于急需和特殊性质不适合招标采购的设备，参照《绍兴市中医院物资采购管理办法》执行。

- 招标设备采购须由医院与供应商签订有关统一的合同或协议书，合同纳入医院统一管理。

- 使用科室不得擅自或先试用后付款方式进行采购医疗（含教学、科研）设备，违反规定造成的后果，将追查有关人员的责任。

- 制度依据

- 《政府采购法》

- 《招标投标法》

- 《医疗设备管理与技术规范》

- 《浙江省医疗设备展览会政府采购相关政策说明》

- 《绍兴市中医院物资采购管理办法》

- 工作表单

附件1：《绍兴市中医院医疗设备固定资产采购流程图》

附件1

绍兴市中医院医疗设备固定资产采购流程图

固定资产

采购

政采云

医疗馆、医疗专区产品

第三方代理招标

（10万以上）

非政采云

线上产品

纳入固定资产

管理

院内议价

（5万以下）

设备科采购

使用科室

领用

院内招标

（5-10万）

院内采购

（10万以下）

院内确标

|  | 文件名称 | # 医疗器械验收管理制度 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 文件编号 | SB-SBGL-008 |  |  |
|  | 编制部门 | 设备科 | 类型 | □新订 £修订 |
|  | 版本 | 3.0 | 适用部门 | 全院 □科室 |
|  | 批准领导 |  | 审核日期 | 2025-2-1 |

医疗器械验收管理制度

- 目的

为确保引进的医疗设备性能、技术指标等符合招标要求，规范医疗设备的验收工作。

- 适用范围

通过招标等采购途径购入的各类医疗设备。

- 内容

- 合同管理员每月底递交本月度合同汇总表，告知各分管工程师近期到货信息，工程师有序组织验收。

- 购进的医疗设备必须严格按照验收程序严格把关，验收合格以后方可入库。不符合要求或质量有问题的应及时退货或换货索赔。一般验收程序为：1）外包装检查、2）开箱验收、3）数量验收、4）配置验收、5）技术指标验收、6）质量验收。

- 对医疗设备的验收应有使用科室、设备科工程技术人员及厂商技术代表共同参加。对设备的配置、各项技术、功能指标逐项验收。同时还要创造条件逐步实行规范的技术验收、临床验收。验收结束应认真填写《医疗设备安装验收报告单》，同时厂商还要提供相关质量检测合格报告单。

- 对于大型设备验收由使用科室主任、设备科长及工程师、供方人员、邀请外院专家共同参加。

- 医疗设备的验收由设备科分管工程师发起，具体负责新购医疗设备的到货清点、安装验收等工作。供方人员、使用科室科主任（或护士长）及使用人员共同参与设备验收。

- 设备验收前，供方人员应配合院方提供验收所需的各项资质文件。对供货公司的相关要求

- 6.1要求公司提供操作培训并填写培训记录单。

- 6.2设备使用操作手册、维护维修手册（纸质或电子版均可）。

- 6.3要求公司提供《设备操作流程》（电子版）。

- 6.4要求公司提供《维护保养监测规程》（电子版）。

- 6.5提供售后服务联系电话。

- 分管工程师应收存好供方提供的上述资料，并填写《绍兴市中医院医疗设备到货验收单》、《绍兴市中医院医疗设备培训登记表》。

- 验收合格后，所有上述资料统一交档案管理员进行最终审核、存档。

- 对首次验收不合格产品，分管工程师如实填写验收单，说明验收不合格的理由。现场可以整改的现场协商解决，如现场无法整改的，应在规定时间内进行整改，仍无法满足要求的按照合同约定处罚条款执行。

- 验收合格的设备应及时办理入库和领用手续，保证账物相符。

- 分管工程师负责固定资产标签、《设备操作流程》、维护维修记录本等的粘贴和挂机。

- 对违反验收管理制度，造成经济损失或医疗伤害事故的，应追究有关责任人的责任。

- 制度依据

- 《医疗器械监督管理条例》

- 《医疗设备管理与技术规范》

- 工作表单

附件1：《绍兴市中医院医疗设备到货验收单》

附件1

| 绍兴市中医院 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 医疗设备到货验收报告 |  |  |  |  |
| 设备名称 |  |  | 数 量 |  |
| ★规格型号 |  | ★设备序列号(SN) |  |  |
| ★注册证号 |  |  | ★生产日期 | 年 月 日 |
|  |  |  | ★出厂日期 | 年 月 日 |
| ★生产厂家 |  |  | 国 别 |  |
| 代 理 商 |  | 工程师联系方式 |  |  |
| 到货验收时间 | 年 月 日 | 验收结束时间 | 年 月 日 |  |
| 运输方式：□空运；□铁运；□海运；□汽运 |  |  |  |  |
| 包装： □木箱，□纸箱；共 箱，实际到货 箱。 与合同：□相符，□不相符 |  |  |  |  |
| 外观： □无损，□有残损；共 箱，箱号为： |  |  |  |  |
| 内部开箱：□无损，□有残损；共 箱，箱号为： |  |  |  |  |
| 按合同和装箱单，核对设备到货实际配置、型号、规格、数量：（详见附表1） |  |  |  |  |
| □全部和合同、装箱单同相符 |  |  |  |  |
| □缺配置，其中为： |  |  |  |  |
| □型号规格与合同货装箱单不符，其中为： |  |  |  |  |
| □其他： |  |  |  |  |
| 主要技术参数验收结果: □硬件：主机、各类配件齐全。 □软件：各项指标符合临床技术需求。 |  | 工程技术验收结论 □设备处于完好状态。 □运行正常。 |  |  |
| 尚待解决问题： |  | ★厂家建议使用年限： |  |  |
| 厂商代表（签字）： 日期： 年 月 日 |  |  |  |  |
| 使用科室验收人（签字）： 日期： 年 月 日 |  |  |  |  |
| 临床工程师验收人（签字）： 日期： 年 月 日 |  |  |  |  |
| 设备管理部门验收人（签字）： 日期： 年 月 日 |  |  |  |  |
| 注：★为必填项。 |  |  |  |  |

| 绍兴市中医院设备 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 到货验收报告（附表1） |  |  |  |  |  |  |  |
| 配置清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| 设备名称 |  |  |  |  | 合同号 |  |  |
| 箱号 | 部件编号 | 品 名 | 型号 | 序列号或编号 | 合同数量 | 实际验收数量 | 备注 |
| 使用科室验收人（签字）： |  |  |  |  | 日期： 年 月 日 |  |  |
| 设备管理部门验收人（签字）： |  |  |  |  | 日期： 年 月 日 |  |  |
| 厂商代表（签字）： |  |  |  |  | 日期： 年 月 日 |  |  |

|  | 文件名称 | # 医疗设备操作培训和考核制度 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 文件编号 | SB-SBGL-009 |  |  |
|  | 编制部门 | 设备科 | 类型 | □新订 修订 |
|  | 版本 | 3.0 | 适用部门 | 全院 □科室 |
|  | 批准领导 |  | 审核日期 | 2025-2-1 |

医疗设备操作培训和考核制度

- 目的

为保证全院医疗设备使用安全，规范医疗设备培训流程。

- 适用范围

新购医疗设备及相关使用人员。

- 内容

- 医疗设备的培训由设备科组织医疗设备操作培训和考核，临床使用科室按计划参加培训和考核。

- 新引进设备在安装验收合格后，设备科分管工程师组织厂家培训人员进行操作使用培训，并做好培训记录，医护人员必须经过培训且经考核通过后方可使用相应医疗设备。

- 新引进设备在全院多个使用部门使用的，设备工程师应合理安排时间、地点、人员进行集中培训。

- 如果新引进的设备使用部门以前已有，且使用部门已熟练掌握的可免除培训。

- 培训由设备科分管工程师组织讲演，也可邀请厂家技术人员或行业内权威人士到场讲演。

- 培训内容

- 6.1.医疗设备基本知识及临床应用常识；

- 6.2.医疗设备规范的操作步骤；

- 6.3.常见报警及处理；

- 6.4.使用器械潜在的风险；

- 6.5.应急情况的处理；

- 6.6.对患者和操作者可能产生危害的防范。

- 培训形式

- 7.1.新引进设备临床使用前操作培训；

- 7.2.网络资料学习；

- 7.3.集中培训或学术会议；

- 7.4.使用科室内部培训；

- 7.5.院级讲座。

- 考核形式

- 8.1.现场纸质答题或操作考核；

- 8.2.网上答题考核。

- 制度依据

- 《医疗器械监督管理条例》

- 《医疗设备管理与技术规范》

- 工作表单

附件1：《绍兴市中医院医疗设备培训登记表》

附件1

| 绍兴市中医院医疗设备培训登记表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备名称 |  |  |  | 型号规格 |  |  |  |  |
| 培训时间 |  |  |  | 培训科室 |  |  |  |  |
| 培训地点 |  |  |  | 主讲 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | （工程师） |  |  |  |  |
| 培训内容： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 培训考核结果：□合格 □不合格 考核人： 考核时间： |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 记录人： |  |  |  |

|  | 文件名称 | # 医疗器械档案管理制度 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 文件编号 | SB-SBGL-010 |  |  |
|  | 编制部门 | 设备科 | 类型 | □新订 修订 |
|  | 版本 | 3.0 | 适用部门 | 全院 □科室 |
|  | 批准领导 |  | 审核日期 | 2025-2-1 |

医疗器械档案管理制度

- 目的

为保证全院医疗器械资料完整齐、完整，明确档案管理员岗位职责，特制定本制度。

- 适用范围

新购医疗器械。

- 内容

- 根据《档案法》规定,按医疗器械的管理等级,确定建立医疗器械档案管理的范围。

- 各类证件、登记、使用资料应建档保存，并按照保存期限严格办理。

- 档案资料要按规定的项目内容认真填写，做到字迹端正、完整、清晰并分类编号登记。资料收集应真实、完整。案卷目录应与案卷内容一致。

- 完善档案查阅、借用手续。本单位人员查阅或借用档案,必须办理查阅或借用手续，由档案室负责根据档案管理规定审批。外单位需查阅或外借档案的的须出具介绍信或身份证在档案室登记，由档案室负责人报分管院长根据档案管理规定审批。

- 技术档案要按规定的保存时间保管，对于超过保管期限的档案，经分管院长审批后，定点销毁。

- 及时做好动态档案信息的补充更新工作。特别是贵重设备的维修资料设备科要及时补充到相应设备的档案中。

- 保证信息管理系统的数据安全，定期备份数据。

- 档案管理人员工作变动时，要按程序办理档案移交手续。

- 每年底由设备科档案管理人员将当年购买的设备档案移交档案室，并办理档案移交手续。医疗器械档案移交后由档案室负责管理。

- 制度依据

- 《医疗器械监督管理条例》

- 《医疗设备管理与技术规范》

|  | 文件名称 | # 医疗设备临床使用管理制度 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 文件编号 | SB-SBGL-011 |  |  |
|  | 编制部门 | 设备科 | 类型 | □新订 修订 |
|  | 版本 | 3.0 | 适用部门 | 全院 □科室 |
|  | 批准领导 |  | 审核日期 | 2025-2-1 |

医疗设备临床使用管理制度

- 目的

规范全院医疗设备的临床正确使用，保证医疗设备临床使用安全。

- 适用范围

全院医疗设备及相关使用人员。

- 内容

- 使用部门应建立医疗设备使用、保养、报修、报废管理制度，做好设备的一级保养，并定期检查每台医疗设备状态是否完好。

- 使用部门应设立1名设备管理员负责全科医疗设备管理及与设备科的联系，确保在用设备管理制度落实、台账完整、设备状况良好。如管理人员工作调动，应办理交接手续，详见《绍兴市中医院医疗设备管理员岗位职责》。

- 新引进设备在安装后，由设备科组织操作、使用培训、考核，考核合格后方可上机使用。

- 医疗设备应有明确的操作规程，操作规程由设备使用部门依据设备功能、适用范围、注意事项自行制订，设备科协助，必要时可获得厂家的技术支持。

- 操作规程上墙、塑封形式悬挂于设备边或存放方便拿取之处，便于随时查阅。使用时必须按操作规程严格操作，不熟悉仪器性能和没有掌握操作规程者不得使用设备。

- 操作人员应做好日常的使用保养工作，保持设备的清洁。使用完毕后，应将各种附件妥善放置，不能遗失。

- 设备的登记管理：

- 7.1 单价低于10万的同类型设备登记管理按照护理部制定的仪器、设备管理制度执行；

- 7.2 单价高于10万元及以上的医疗设备应做到一机一本，参见“绍兴市中医院医疗设备使用保养维修登记本”；无法登记的辅助类医疗设备除外；

- 7.3 特殊科室设备登记如有更高的行业标准，经设备科同意后可按行业标准执行。

- 急救、生命支持类设备始终保持待用状态，并确保医疗设备的完好率。

- 价值10万元以上的医疗设备应明确责任人，责任人由使用科室指定，专门负责对应设备日常管理。

- 9.1 乙类以上的大型医疗设备须取得卫生行政部门颁发配置许可证方能投入使用，大型设备和特种设备使用人员须持有相关专业的上岗证方能进行操作。

- 9.2 操作人员应确保设备完好率，如因人为原因造成设备损坏及附件遗失的，按照医院规定对责任人作相应处理。

- 医疗设备一般故障处理流程：

- 10.1 操作人员在设备使用过程如发生故障后应立即停机，切断电源，确保患者及自身安全；

- 10.2 对故障设备，操作人员应挂上“设备故障”标记牌，或将设备状态标识拨至“维修”标识，以防他人误用；

- 10.3 操作人员可通过软件、电话等多种手段及时报修，报修时应向工程师讲明设备故障情况，以便工程师作出正确判断；

- 10.4 故障设备检修由专职工程师负责，操作人员积极配合，不得擅自拆卸或者检修；

- 10.5 大型设备或重要设备发生故障停机时，操作人员应立即汇报，使用科室应及时报告分管院领导，并通知医务科、设备科，以免影响正常诊疗秩序。

- 医疗设备临床使用质量检查考核：

设备科根据国家卫健委三级医院评审标准和医院医疗质量考核标准制定医疗设备临床使用质量检查考核标准，考核内容详见附件1。

- 制度依据

- 《医疗器械监督管理条例》

- 《医疗设备管理与技术规范》

- 工作表单

附件1：《医疗设备使用质量检查考核表》

附件1

| 绍兴市中医院医疗设备临床使用质量检查考核表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 考核科室： |  |  |  | 考核时间： |  |
| 序号 | 考核内容 | 考核细则 | 考核得分 | 存在问题与整改建议 | 整改追踪 |
| 1 | 制度、人员管理 （10分） | 知晓医院医疗设备相关管理制度、流程和应急预案，并制订本科室医疗设备的使用、登记、保养、安全等管理制度，科室制度设备处备案备（5分） |  |  |  |
|  |  | 医疗设备使用部门设专职或兼职管理人员（5分） |  |  |  |
| 2 | 基本使用 （40分） | 在用设备及专用设备具有良好经济效益或社会效益，不存在设备使用效率低下、浪费资源等情况（20分） |  |  |  |
|  |  | 使用部门有医疗设备操作规程并正确操作医疗设备（4分） |  |  |  |
|  |  | 确保医疗设备各类标识、标签完好，并在效期之内（4分） |  |  |  |
|  |  | 有医疗设备使用、保障情况的登记资料（4分） |  |  |  |
|  |  | 科室对安全管理有自查（4分） |  |  |  |
|  |  | 知晓并执行医疗设备计量、验收、调剂、报废流程（4分） |  |  |  |
| 3 | 日常维护 （10分） | 定期进行一级保养（5分） |  |  |  |
|  |  | 设备管理员配合设备处进行医疗设备的计量、预防性维护等工作（2分） |  |  |  |
|  |  | 科室对维护、保养有自查、有记录（3分） |  |  |  |
| 4 | 故障处理 （10分） | 知晓医疗设备报修程序（3分） |  |  |  |
|  |  | 故障设备悬挂或标识维修状态（5分） |  |  |  |
|  |  | 知晓医疗装备应急管理与替代程序（2分） |  |  |  |
| 5 | 培训管理 (10分） | 参与新设备验收及操作培训、考核4分） |  |  |  |
|  |  | 科室对新员工有操作培训、考核（4分） |  |  |  |
|  |  | 科室对培训情况和效果有自查（2分） |  |  |  |
| 6 | 不良事件上报 （10分） | 知晓医疗器械不良事件监测与报告相关制度及流程（5分） |  |  |  |
|  |  | 有专人负责医疗器械不良事件的监测、报告（5分） |  |  |  |
| 7 | 急救、特种设备管理（10分） | 急救、生命支持类设备始终保持待用状态，按规定检查和记录，确保完好率100%（5分） |  |  |  |
|  |  | 如科室具有特种设备和特殊医疗设备，操作人员应经过培训，具有上岗资格（5分） |  |  |  |
|  |  | 总计 |  |  |  |

|  | 文件名称 | # 医疗设备报废报损制度 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 文件编号 | SB-SBGL-012 |  |  |
|  | 编制部门 | 设备科 | 类型 | □新订 修订 |
|  | 版本 | 3.0 | 适用部门 | 全院 □科室 |
|  | 批准领导 |  | 审核日期 | 2025-2-1 |

医疗设备报废报损制度

- 目的

为切实加强我院的医疗设备报损管理，避免国有资产的流失。

- 适用范围

报损的医疗设备。

- 内容

- 符合以下医疗设备报损条件的，使用科室方可发起报损申请：

- 1.1 设备严重损坏无法修复；

- 1.2 超过使用寿命,基础件已严重损坏或性能低劣虽经修理仍不能达到技术指标者；

- 1.3 技术严重落后,耗能超过国家有关标准20%以上,效率甚低,经济效益差者；

- 1.4 机型已淘汰,主要零部件无法补充而又年久失修者；

- 1.5 原设计不合理,工艺不过关,质量极差又无法改装利用者；

- 1.6 维修费用过高(一次大修超过其原值50%以上),继续使用在经济上不合算者；

- 1.7 严重污染环境或不能安全运转,可能危害人身安全与健康者；

- 1.8 计量检测不合格或应用质量检测不合格,应强制报废者；

- 1.9 凡是国家明文禁止使用的医疗设备及相关的设备。

- 设备报损流程

- 2.1 设备报损执行分级管理：首先应由使用部门提出，使用科室主任（或负责科室资产管理的护士长）在按相关规定递交《固定资产报废申请表》（钉钉提交）书写报损理由；分管工程师对拟报设备进行鉴定并提出报废意见；设备科长审核、业务分管院长、设备分管院长、资产管理分管院长（10万元以上）院长审批同意后，方可给予报损。

- 2.2 临床科室提出设备报废申请后，设备库房需对设备基本信息进行核实，需与设备台账中的信息对应，如设备编号、使用年限等，核实无误后告知设备分管工程师进行技术鉴定。

- 2.3 设备科分管工程师对报损设备到现场进行评估并提出处理意见。

- 2.4 超过限额的医疗设备报损，应按国家国有资产管理局《行政事业单位国有资产处置管理实施办法》的规定程序申报，具体由财务科资产管理部门负责实施；

- 2.5 待报损医疗设备在未批复前应由使用科室妥善保管。

- 2.6 经批准报损的医疗设备，应按规定进入拍卖流程，任何人不得自行处理。

- 制度依据

- 《医疗设备管理与技术规范》

- 《医疗器械监督管理条例》

- 工作表单

附件1：《绍兴市中医院资产报废申请单》

附件1

绍兴市中医院  资产报废申请单

| 申请科室 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资产编号 |  |  | 资产名称 |  |  |
| 规格型号 | 计量单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 购入时间 |
| 报废理由： 科主任： 日 期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 报废鉴定意见： 维修组： 科主任： 日 期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 资产管理部门意见： 科主任： 日 期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 业务分管院长意见： 分管院长： 日 期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 设备或信息分管院长意见： 分管院长： 日 期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 资产分管院长意见： 分管院长： 日 期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 院长意见：（10万元以上） 院 长： 日 期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |

注：本单一式二份，申请科室、资产管理部门各一份。

|  | 文件名称 | 医疗器械质量安全事故处理报告作制度 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 文件编号 | SB-SBGL-013 |  |  |
|  | 编制部门 | 设备科 | 类型 | □新订 £修订 |
|  | 版本 | 3.0 | 适用部门 | 全院 □科室 |
|  | 批准领导 |  | 审核日期 | 2025-2-1 |

- 医疗器械质量安全事故处理报告制度

- 目的

规范全院医疗器械质量（安全）事故的管理，有效预防医疗器械重大质量事故的发生。

- 适用范围

全院医疗器械及相关使用人员。

- 内容

- 发生医疗器械质量安全事故后，使用科室应立即报告设备科，并马上停用事故器械，及时采取补救措施。

- 设备科在接到设备使用部门报告后（如发生重大危害事件马上启动应急预案），应及时妥善处置，并向院领导汇报。

- 对发生质量事故的医疗器械，应立即封存，由设备科组织人员进行技术分析，详细调查事故发生原因，分清事故责任，写出事故调查报告。同时通知发生质量事故器械的生产厂商。

- 根据事故调查报告作出处理。如属重大危害事件还须将事故调查报告及处理结果报告有关的上级主管部门。

- 发生医疗器械质量安全事故后，有关科室和部门不得瞒报、漏报、虚报、缓报。如有上述情形，一经发现，将严肃处理。

- 设备科应做好医疗设备事故发生的详尽记录和报告，并存档备案。

- 制度依据

- 《医疗器械监督管理条例》

- 《浙江省医疗器械使用质量管理规范》

|  | 文件名称 | # 医疗器械不良事件监测报告制度 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 文件编号 | SB-SBGL-014 |  |  |
|  | 编制部门 | 设备科 | 类型 | □新订 修订 |
|  | 版本 | 3.0 | 适用部门 | 全院 □科室 |
|  | 批准领导 |  | 审核日期 | 2025-2-1 |

- 医疗器械不良事件监测报告制度

- 目的

为规范全院医疗器械不良事件报告范围，提高报告质量，特制定本管理制度。

- 适用范围

全院医疗器械及相关使用人员。

- 内容

- 医疗器械不良事件，是指获准上市的、质量合格的医疗器械在我院临床正常使用情况下发生的，导致或可能导致人体伤害的任何与医疗器械预期效果无关的有害事件。

- 伤害事件分一般伤害与严重伤害，严重伤害的含义是指下列情况之一：

2.1 危及生命；

2.2 导致机体功能的永久性伤害或机体结构永久性损伤；

2.3 必须采取医疗措施才能避免的永久性伤害或损伤。

- 报告原则

3.1 不良事件基本原则：造成患者、使用者或其他人员死亡、严重伤害的事件已经发生，并且可能与使用的医疗器械（耗材）有关；

3.2 濒临事件原则：当时并未造成人员伤害，但临床医务人员根据自己的临床经验认为再次发生同类事件时会造成患者、使用者死亡或严重伤害；

3.3 可疑即报原则：在不清楚是否属于医疗器械（耗材）不良事件时，按可疑医疗器械（耗材）不良事件报告。

- 不良事件监测和报告的程序

4.1 医疗质量与安全管理委员会负责指导医疗器械（耗材）不良事件监测和报告工作,每年召开会议对收集的不良事件报告进行分析讨论。

4.2 医院不良事件与近似错误无责呈报。科主任、护士长负责督促本科室医疗器械不良事件的上报，及时填写《可疑医疗器械不良事件报告表》（钉钉上报）；医疗器械使用安全管理员负责本科室医疗器械不良事件监测工作的宣传，配合科主任、护士长督促本科室医疗器械不良事件的收集与上报。任何员工发生或者发现可疑的医疗器械不良事件应详细记录并报告。

4.3 设备科不良事件监测负责人员在接到临床科室医疗器械（耗材）疑似不良事件报告后，应及时到现场调查，并通知医疗器械（耗材）持有人协作处理；对导致或者可能导致严重伤害、死亡及群发的重大事件，上报医疗质量与安全管理委员会及医院相关部门，医疗质量与安全管理委员会及医院相关部门应当立即采取紧急控制措施，并立即上报市场监督管理局和卫生行政主管部门。

4.4 设备科不良事件监测负责人员应维护国家医疗器械不良事件监测信息系统，将不良事件通过该系统报告，并配合市场监督管理局和卫生行政主管部门进行不良事件调查，保持通信电话24小时畅通；

4.4.1 导致死亡事件和群发不良事件应在24小时内通过国家医疗器械不良事件监测信息系统报告市医疗器械不良事件监测中心和国家医疗器械不良事件监测机构；同时通知生产、经营单位协助配合有关部门进行调查，提供相关资料。

4.4.2 导致严重伤害、可能导致严重伤害或死亡的在15个工作日内通过国家医疗器械不良事件监测信息系统报告，并提供相关资料，如患者资料、发生情况与地点、医疗器械（耗材）相关信息、操作使用人员等信息。

- 不良事件监测负责人员应当保存医疗器械不良事件监测记录至医疗器械有效期后2年，无有效期的保存5年，植入性的永久保存。

- 未经国家药监管理局公布的不良事件监测资料，不得向国内外机构组织学术团体或个人泄漏。

- 在可疑不良事件发生原因未明确前，医院医疗器械管理部门应主动采取措施，根据不良事件的严重程度，通知使用科室对出现不良事件的医疗器械该批号或该型号的产品暂停使用，设备仓库停止领发。

- 不列入医疗器械不良事件的几种情况

8.1 超过生产厂商规定的使用期限（有效质保期）或重复使用一次性使用器械（耗材）引起的不良事件；

8.2 医疗器械（耗材）生产厂商在技术文件中已标明的可能产生的副作用或有建议性提示的。

8.3 使用错误造成的不良事件，不符合生产厂家所规定的操作使用方法，使用者明显运用了厂家明文禁止或建议不能采用的操作行为而错误使用。对于不合法生产厂家的产品、无证产品用于临床，也认为是错误使用。由于错误使用引起的不良事件应保护现场、素材、论据，由专家调查鉴定分析、判断。

8.4 由于病人自身原因、并发症或病人未按医嘱进行的活动造成的不良事件。

- 制度依据

- 《医疗器械监督管理条例》

- 《浙江省医疗机构药品和医疗器械使用监督管理办法》第238号令

- 《医疗器械不良事件监测与再评价管理办法》

- 《浙江省药品医疗设备不良事件稽查应急处理办法实施细则（试行）》

|  | 文件名称 | # 医疗器械缺陷召回制度 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 文件编号 | SB-SBGL-015 |  |  |
|  | 编制部门 | 设备科 | 类型 | □新订 修订 |
|  | 版本 | 3.0 | 适用部门 | 全院 □科室 |
|  | 批准领导 |  | 审核日期 | 2025-2-1 |

医疗器械缺陷召回制度

- 目的

规范全院医疗器械的监督管理，保障患者健康和生命安全，特制定本制度。

- 适用范围

全院医疗器械及相关使用人员。

- 内容

- 医疗器械缺陷召回，是指医疗器械生产企业按照规定的程序对其已上市销售的存在缺陷的某一类别、型号或者批次的产品，采取警示、检查、修理、重新标签、修改并完善说明书、软件升级、替换、收回、销毁等方式消除缺陷的行为。缺陷，是指医疗器械在正常使用情况下存在可能危及人体健康和生命安全的不合理的危险。

- 如使用部门或工程技术人员发现该部门使用的医疗器械存在缺陷的，应当立即暂停使用该医疗器械及同类器械，并及时通知设备科库房。设备科负责查询该类器械在院的数量、批次、使用部门分布等信息，通知各部门停止时用该类器械，同时通知医疗器械生产企业或者供货商，并向市场监督局、卫生行政主管部门报告。

- 设备科根据药械监督部门发布的医疗器械警讯或医疗器械生产商发布的缺陷召回通知，设备科负责查询该类器械在院的数量、批次、使用部门分布等信息，及时通知各部门停止使用该类器械，协助生产厂家对缺陷器械的评估调研。

- 如需要召回的医疗器械正在使用，设备科召集主管医护人员、医务科、护理部进行评估，在不影响病人安全的前提下确定替代方案。

- 设备科敦促器械生产厂家及时修复召回的医疗器械。召回的国外进口医疗器械修复时间不得超过45天，国内生产的医疗器械修复时间不得超过14天。

- 设备科保持与器械生产厂家的联系，及时告知医院内各相关部门缺陷器械的评估调研进展情况。

- 制度依据

- 《医疗器械召回管理办法》

- 《医疗器械监督管理条例》

|  | 文件名称 | # 医疗设备保修、维修作制度 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 文件编号 | SB-SBGL-016 |  |  |
|  | 编制部门 | 设备科 | 类型 | □新订 修订 |
|  | 版本 | 3.0 | 适用部门 | 全院 □科室 |
|  | 批准领导 |  | 审核日期 | 2025-2-1 |

医疗设备保修维修管理制度

- 目的

为了加强全院医疗设备保修、维修质量及费用管理，保障医疗设备正常运行。

- 适用范围

待保修、维修医疗设备及相关人员。

- 内容

保修服务是指医疗设备在规定质保期外，因本单位无法自行维修而采用购买保修等服务形式，并与生产厂家或第三方维修所签订合同的服务项目。

- 新引进医疗设备备设备科应评估使用频率、故障概率等因素确定适合的保修时间；

- 在用设备要买保修，必须由使用科室先填写《医疗设备保修申请单》见附件1，由相应工程师会同使用部门人员进行评估确认是否需要买保修，交设备科签字确认，报院领导审批同意后方可执行。

- 对于金额超过5万的大额保修服务，须纳入年度采购计划，进入医疗设备保修服务招标流程；

- 对于保修外设备维修，如费用≥3000元，须由使用科室填写《医疗设备维修申请单》见附件2，写明理由，交设备科签字确认，报院领导审批通过后执行。

- 对于保修、维修金额3万元以上、5万元及以下且为临时、紧急的服务项目，其间产生维修配件及服务费应按《绍兴市中医院物资采购管理办法》由招标办牵头，会同采购科室、使用科室、财务科等相关职能科室在纪检监察室监督下分别采用竞争性谈判、竞争性磋商、议价等方式采购。

- 保修、维修金额3万元及以下按《绍兴市中医院物资采购确标管理规定》执行采购。

- 医疗设备保修服务要求

- 7.1 新引进设备在撰写标书或签订合同时须明确设备保修期限、保修范围，保修价格包含在设备采购总价内。医疗设备如在保修期内发生故障，分管工程师应及时报修，严格按照设备采购条款中的保修协议执行；

- 7.2 对已过设备保修期，且通过招标购买的设备保修服务，须在合同中注明设备保修期限、保修范围、开机率保证、保修价格、服务考核等要素；医疗设备如发生故障，分管工程师应及时报修，按照保修条款执行；

7.3 各类保修、维修合同由分管工程师具体负责监督执行，使用科室操作人员配合。

7.4 合同执行完毕，厂家需提供医院合同期内定期保养记录和故障维修记录，设备科分管工程师负责审核。按照《绍兴市中医院医疗设备维保服务考核管理办法》每年由设备科定期组织服务考核，根据考核结果支付合同款项，《绍兴市中医院医疗设备维保服务考核表》（见附件3）。

- 由于特殊情况，须应急进行维修的，可先行维修，事后补办相关流程，但应事先执行报告制度。

- 保修外设备维修，须注明配件及同类故障现象的质量保障时间。

- 委托维修生产厂家或者第三方人员需要有相应的资质，如公司授权证书等。

- 制度依据

- 《医疗器械监督管理条例》

- 《医疗设备管理与技术规范》

- 工作表单

附件1：《绍兴市中医院保修申请单》

附件2：《绍兴市中医院设备维修申请表》

附件3：《绍兴市中医院医疗设备维保服务考核表》

附件1

| 绍兴市中医院 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 医疗设备保修申请单 |  |  |  |  |  |  |
| 申请科室 ： |  |  |  |  | 科主任签字： |  |
|  |  |  | 申请日期 ： 年 月 日 |  |  |  |
| 保修设备名称 |  | 规格型号 | 启用时间 |  | 保修费用（估价） |  |
| 申请理由 |  |  |  |  |  |  |
| 医务科/院感科意见 （涉及医疗/院感） |  |  |  |  |  |  |
| 设备科意见 |  |  |  |  |  |  |
| 医院领导意见 | 业务分管领导意见 |  |  |  |  |  |
|  | 设备分管领导意见 |  |  |  |  |  |

附件2

| 绍兴市中医院 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 医疗设备维修申请单 |  |  |  |  |  |  |
| 申请科室 ： |  |  |  |  | 科主任签字： |  |
|  |  |  | 申请日期 ： 年 月 日 |  |  |  |
| 维修设备名称 |  | 规格型号 | 启用时间 | 所需配件 | 维修费用（估价） | 配件费用（估价） |
| 申请理由 |  |  |  |  |  |  |
| 医务科/院感科意见 （涉及医疗/院感） |  |  |  |  |  |  |
| 设备科意见 |  |  |  |  |  |  |
| 医院领导意见 | 业务分管领导意见 |  |  |  |  |  |
|  | 设备分管领导意见 |  |  |  |  |  |

绍兴市中医院医疗设备维保服务考核表

| 合同编号 |  | 科室 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 服务公司 |  | 联系人及联系方式 |  |
| 考核周期 |  |  |  |
| 对照检测服务双方约定条款，实际履行情况（附检测记录）： |  |  |  |
| 序号 | 评价内容（总分100分） |  |  |
| 1 | 设备维修服务响应速度（15分） |  |  |
| 2 | 定期维护（PM等）服务完成率 （10分） |  |  |
| 3 | 配件质量与供应能力（15分） |  |  |
| 4 | 完好率保障情况（10分） |  |  |
| 5 | 单次维修报告提供情况（10分） |  |  |
| 6 | 维保年度总结报告质量（10分） |  |  |
| 7 | 维修人员操作规范化程度（10分） |  |  |
| 8 | 维修服务满意度（20分） |  |  |
| 综合考评结果 |  |  |  |
| 改进意见及建议： |  |  |  |

考评组员：                              日期：

审核人：                              日期：

|  | 文件名称 | # 医疗设备风险评估和管理制度 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 文件编号 | SB-SBGL-017 |  |  |
|  | 编制部门 | 设备科 | 类型 | □新订 修订 |
|  | 版本 | 3.0 | 适用部门 | 全院 □科室 |
|  | 批准领导 |  | 审核日期 | 2025-2-1 |

- 医疗设备风险评估和管理制度

- 目的

为降低医疗设备因使用和管理不当给病人和使用人员带来各种风险和隐患概率，特制订本制度。

- 适用范围

全院

- 内容:

- 医疗器械风险评估是指科室医疗设备临床使用安全管理员与设备科工程师在医疗设备使用前，对设备进行风险评估并制定相应防范措施；详细分析使用中可能出现的各种安全问题，参照医疗设备使用说明书中的各种警示内容，落实风险防范措施。

- 医疗器械分类：设备科工程师根据医疗器械风险评估标准将医疗器械进行分类。

- 医疗设备评估分级标准

3.1 总分在13分以上的设备被定义为一类控制目录设备；

3.2 总分在9到12分的设备被定义为二类控制目录设备；

3.3 总分在8分以下的设备被定义为三类控制目录设备。

- 设备科工程师针对不同类别的医疗器械，制定相应的医疗器械应用风险评估的相关程序和计划，并组织人员按计划实施。

4.1 一类控制目录设备为高风险重点设备，每季度巡检至少1次，预防性维护周期一年至少一次；

4.2 二类控制目录设备为中风险医疗设备，每年巡检至少2次，预防性维护周期一年至少一次；

4.3 三类控制目录设备为低风险一般设备，每年巡检至少1次。

- 设备科工程师针对不同环境和条件下使用的贵重医疗设备和生命支持类设备，要充分考虑和预见医疗设备在使用过程中可能出现的安全风险因素，进行安全风险评估，安全管理员协助进行。

- 设备科工程师按照国家有关防护标准和规范对各类放射设备进行风险评估，保证周边环境、操作人员、病患的安全，安全管理员协助进行。

- 设备科工程师针对各种医疗设备电磁兼容性进行风险评估，分析电磁兼容性问题，在制定操作规程中规定电磁辐射的防护措施、使用方法，安全管理员协助进行。

- 制度依据

- 《医疗器械监督管理条例》

- 《浙江省医疗机构药品和医疗设备使用监督管理办法》

- 《医疗器械临床使用安全管理规范》

- 医疗设备评估分级标准

医疗设备评估分级标准

- 总分在13分以上的设备被定义为一类控制目录设备，维护周期为一年至少2次。

- 总分在9到12分的设备被定义为二类控制目录设备，维护周期为一年至少1次。

- 总分在8分以下的设备被定义为三类控制目录设备，维护周期为一年至少1次。

| 评分标准-每个类别选择一个分数 | 权重 | 分数 |
| --- | --- | --- |
| 临床功能 |  |  |
| 不接触患者 | 1 |  |
| 设备可能直接接触患者，但是并不起关键作用 | 2 |  |
| 设备用于患者疾病诊断或直接监护 | 3 |  |
| 设备用于直接为患者提供治疗 | 4 |  |
| 设备用于生命支持 | 5 |  |
| 有形风险 |  |  |
| 设备故障不会导致风险 | 1 |  |
| 设备故障导致低风险 | 2 |  |
| 设备故障会导致治疗失误，诊断错误或对患者监护失效 | 3 |  |
| 设备故障可能导致患者或使用者的严重损伤乃至死亡 | 4 |  |
| 问题避免概率 |  |  |
| 维护或检查不会影响设备可靠性 | 1 |  |
| 常见设备故障类型是不可预计的或者不是非常容易预计的 | 2 |  |
| 当常见设备故障类型不是非常明确时，设备历史而可以指出技术指标测试中经常检测到的问题 | 3 |  |
| 常见设备故障类型是可以预计的并且可以通过预防性维护避免 | 4 |  |
| 需要特殊规定或制造商要求来指导预防性维护或测试 | 5 |  |
| 事故历史 |  |  |
| 没有显著的事故历史 | 1 |  |
| 存在显著的事故历史 | 2 |  |
| 制造商/管理部门的特殊要求 |  |  |
| 没有要求 | 1 |  |
| 有独立于数值评级体系的测试要求 | 2 |  |
| 总分 |  |  |

|  | 文件名称 | # 医疗设备预防系维护（PM）工作制度 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 文件编号 | SB-SBG8L-016 |  |  |
|  | 编制部门 | 设备科 | 类型 | □新订 修订 |
|  | 版本 | 3.0 | 适用部门 | £全院 ☑科室 |
|  | 批准领导 |  | 审核日期 | 2025-2-1 |

- 医疗设备预防性维护（PM）管理制度

- 目的

为提高医疗设备使用安全性，及时发现设备使用中的隐患问题，特制订本制度。

- 适用范围

设备科相关使用人员

- 内容

- 设备科负责本院生命支持和急救设备的预防性维护（PM）工作，确保医疗仪器安全正常工作，提高设备完好率。

- 预防性维护主要包括操作性能测试及调整，电气安全测试、清洁、润滑、更换易耗元件等内容。

2.1外观检查：首先检查仪器各旋钮、开关、接头插座有无松动及错位，插头插座的接触处有无氧化、生锈或接触不良，电源线有无老化，散热排风是否正常，各种接线的连接和管道的连接是否良好。

2.2 清洁与保养：对仪器表面与内部电气部分与机械部分进行清洁，包括清洗空气过滤网及有关管道；对仪器有关插头、插座进行清洁，防止接触不良；对必要的机械部分进行加油润滑。

2.3 更换维修：对已达到要使用寿命及性能下降、不合要求的元器件或使用说明书中规定要定期更换的配件进行及时更换，预防可能的故障发生、扩大或造成整机故障。对电池充电不足的情况要督促有关人员进行定期充电，排除设备明显的和潜在的各种故障。

2.4 功能检查：开机检查各指示灯、指示器是否正常；通过调节、设置各个开关和按钮，进入各功能设置，以检查设备的基本功能是否正常。通过模拟测试，检查设备各项报警功能是否正常，包括参数设置范围报警、故障代码显示与报警、声光报警、机械安全保护、过载报警、开机自检或手动自检功能等。

2.5 性能测试校准：测试各直流电源的稳压值、电路中主要测试点的电压值或波形，并根据说明书的要求进行必要的校正和调整，以保证仪器各项技术指标达到标准，确保仪器在医疗诊断与治疗中的质量。

2.6 安全检查：

2.6.1 检查各种引线、插头、连接器等有无破损；接地线是否牢靠，接地线电阻和漏电电流（患者漏电电流、机壳漏电电流、接地漏电电流）是否在允许限度内。

2.6.2 检查机架是否牢固，机械运转是否正常；各连接部件有无松动、脱落或破裂等迹象。

- PM文档资料

3.1 各工程师负责做好PM记录，质量检测原本及电气安全报告，整理好后交组长统一存档；

3.2 固定资产编号为设备的唯一标识码，所有的文档资料和电子资料都应有相应的固定资产编号，并且格式统一。

- 针对每类设备的特点，制定预防性维护计划和程序，维修人员根据维护计划定期实施。

- 维修技术人员及操作人员，应根据仪器的具体情况，参考厂家说明书及有关技术资料，制定不同类型仪器预防性维护的详细步骤及测试方法。

- PM标签记录维护状态、维护日期和再检日期。

- 对预防性维护后的设备必要时应进行重新校准和计量，降低设备故障发生的概率。

- 定期深入科室对所负责的仪器设备进行安全巡查，及时发现问题及时处理，防止发生意外事故。

- 维修人员应对PM数据定期进行分析，根据分析结果，修正PM计划和程序。

- 制度依据

- 《医疗器械监督管理条例》

- 《浙江省医疗机构药品和医疗设备使用监督管理办法》

- 《医疗器械临床使用安全管理规范》

- 《医疗设备风险评估和管理制度》

|  | 文件名称 | # 医学设备巡检制度 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 文件编号 | SB-SBGL-019 |  |  |
|  | 编制部门 | 设备科 | 类型 | □新订 修订 |
|  | 版本 | 3.0 | 适用部门 | 全院 □科室 |
|  | 批准领导 |  | 审核日期 | 2025-2-1 |

- 医疗设备巡检制度

- 目的

为提高医疗设备使用安全性，及时发现设备使用中的隐患问题，特制订本制度。

- 适用范围

设备科工程师及临床医务人员

- 内容

- 为了更好地保障医疗设备安全使用，降低故障率，及时发现故障，防止发生意外事故，全力降低维修成本，工程师定期深入科室对所分管区域的医疗设备进行巡检。

- 各门诊与病区护士，医技科室技师人员，协助工程师完成巡检工作。

- 巡检周期原则上三月一次，遇特殊情况按需增加巡检次数。

- 巡检对象：包括所有医疗设备，巡检目录每季度应与设备台帐核对，保持巡检目录和科室实物相符。

- 巡检内容包括：

5.1 设备放置环境是否整洁，是否符合储藏要求；

5.2 整机外观检查，是否完整、清洁；

5.3 随机配件、附件检查，是否缺少、损坏，如电源线、导联线等有否破损；

5.4 开机功能检查，工作状态是否正常；

5.5 设备功能是否有缺损或故障，是否需要停机维修。

5.6 设备所连接的供电设施是否完好、安全。

5.7 计量强制检定设备标签是否完好（每年5月）。

- 使用科室在医疗设备的使用或保管上有不符合规范的情况，巡检工程师必须及时提出意见、建议及帮助，并做记录。

- 巡检时，可以对医疗设备的使用做出评估，听取使用科室的建议与要求，并做记录。

- 巡检结束后巡检记录需请使用科室签字确认。

- 巡检中的问题与建议应记录在案，紧急情况应立即处理并及时向设备科长汇报。

- 次季度初巡检工程师将上季度巡检记录交由维修组组长审核后存档保存。

- 临床使用科室应积极配合设备科工程师的巡检工作，对于日常使用中碰到的问题及时和工程师沟通。

- 注意事项：巡检工程师注意工作方式，加强与各使用科室的沟通。各临床使用科室应积极友好配合设备科工程师的巡检工作。

- 制度依据

- 《医疗器械监督管理条例》

- 《浙江省医疗机构药品和医疗设备使用监督管理办法》

- 《医疗器械临床使用安全管理规范》

|  | 文件名称 | # 医疗设备的监测与校正工作制度 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 文件编号 | SB-SBGL-020 |  |  |
|  | 编制部门 | 设备科 | 类型 | □新订 修订 |
|  | 版本 | 3.0 | 适用部门 | 全院 □科室 |
|  | 批准领导 |  | 审核日期 | 2025-2-1 |

医疗设备的检测与校正工作制度

- 目的

为提高医疗设备使用安全性，及时发现设备使用中的隐患问题，特制订本制度。

- 适用范围

设备科工程师及临床医务人员

- 内容

- 设备科应根据国家有关部门的技术规范和标准制定本院医疗设备的检测标准和技术指标，并配备相关检测与校正设备。

- 应制定详细检测、校正计划，并确定检测和校正的工作责任人。

- 对重要设备尤其是高风险医疗设备和生命支持系统应定期进行质量检测和校正，保证设备处于完好状态。

- 对检测中出现主要技术指标不合格和多项指标偏离影响设备正常使用的情况，检测结果为不合格，应停用该设备。

- 检测不合格的设备应在规定时限内调整修复，经过复检合格后方能使用。

- 设备检测和校正应有详细记录，检测结果应记入医疗设备维修档案，作为医疗设备质量控制的主要内容。

- 对医疗设备中属于计量设备的，应同时按照计量检测的规定执行。

- 制度依据

- 《医疗器械监督管理条例》

- 《医疗器械临床使用安全管理规范》

|  | 文件名称 | # 医疗设备采购管理制度 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 文件编号 | SB-SBGL-021 |  |  |
|  | 编制部门 | 设备科 | 类型 | □新订 修订 |
|  | 版本 | 3.0 | 适用部门 | 全院 □科室 |
|  | 批准领导 |  | 审核日期 | 2025-2-1 |

计量管理制度

- 目的

为贯彻落实《中华人民共和国计量法》及《中华人民共和国强制检定的工作计量器具检定管理办法》的规定，保障医疗设备计量器具准确、安全、可靠。

- 适用范围

全院医疗设备计量器具

- 内容

- 职责：设备科负责全院医疗设备计量器具检测、维修等保障工作；使用部门对各部门医疗设备计量器具进行使用、日常管理工作等工作。

- 在上级计量部门的监督和指导下，我院设备科指定专职计量管理人员统一管理全院医疗设备的计量工作。

- 计量管理人员建立全院统一的医疗设备计量电子台账，管理计量档案，并按规定在国家服务平台上登记备案。

- 3.1计量档案由专人保管，按年份、设备类别进行登记、保管。如科室借用，须履行借用手续，以防丢失和损坏；

- 3.2按规定的保存时间计量档案资料，若销毁档案资料须经批准，原则上计量档案的保存期为三年。如在保存期遗失计量档案的应查清原因，追究责任当事人责任；

- 医疗设备计量服务内容：

- 4.1医疗设备的计量检定（校准）工作应委托有资质服务机构执行，并获行政部门有效授权；

- 4.2计量管理员应制定年度及周期计量服务计划，严格按照计划进行计量工作，确保各类设备在有效期之内；

- 4.3计量管理员应在计量到期前一周，提前通知使用科室，合理安排计量检测，减少对临床日常使用的影响；

- 4.4分管工程师各自负责“特种设备”检测器具的预约、送检及返还工作；

- 4.5对于计量检测不合格设备应及时通知使用科室停用此设备并通知分管工程师及时维修，设备复检合格方可重新投入使用；

- 4.6完成周期计量服务后，计量管理员应督促服务机构提供有效的报告，每年底递交年度总结报告，作为计量档案存档；

- 4.7对应急响应检测的医疗设备计量检测，计量管理员制定应急响应方案来应对临时、突发检测要求；

- 4.8计量管理员加强与计量服务机构的业务联系，做好使用科室的协调工作，对违反计量工作制度产生的后果，应做到及时汇报。

- 制度依据

- 《中华人民共和国计量法》

- 《中华人民共和国强制检定的工作计量器具检定管理办法》

|  | 文件名称 | # 医学工程技术人员培训、考核制度 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 文件编号 | SB-SBGL-022 |  |  |
|  | 编制部门 | 设备科 | 类型 | □新订 修订 |
|  | 版本 | 3.0 | 适用部门 | 全院 □科室 |
|  | 批准领导 |  | 审核日期 | 2025-2-1 |

医学工程技术人员培训、考核制度

- 目的

为加强医学工程技术人员技术水平，保障全院设备正常运行，提高设备完好率，特制定本制度。

- 适用范围

全院医学工程技术人员。

- 内容

- 医学工程技术人员的培训和考核采用业务学习、业务培训、外出进修、继续教育等方式进行。

- 对上级主管部门和行业协会有明文要求且条件允许的采用外出培训的方式，使工程技术人员取得国家、省、市各级主管部门、行业协会颁发的合格证或上岗证。

- 设备到货安装和厂商提供的维修培训计划，安排相关人员参加业务培训。

- 科室制定业务学习计划，定期进行一次业务学习。

- 通过培训班、在职进修和学位教育等方式进行继续教育，医学工程技术人员的继续教育按照医院的继续教育管理制度进行管理。

- 医学工程技术人员的培训、考核情况应有相关记录，建立培训档案。

- 制度依据

- 《医疗器械监督管理条例》

- 《医疗器械临床使用安全管理规范》

|  | 文件名称 | # 医疗器械临床试用、借用、赠送管理制度 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 文件编号 | SB-SBGL-023 |  |  |
|  | 编制部门 | 设备科 | 类型 | □新订 修订 |
|  | 版本 | 3.0 | 适用部门 | 全院 □科室 |
|  | 批准领导 |  | 审核日期 | 2025-2-1 |

医疗器械临床试用、借用、赠送管理制度

- 目的

为规范我院试用、借用、赠送医疗设备、器械的管理，特制定本管理制度。

- 适用范围

- 各类临床试用、借用、赠送的医疗设备、器械。

- 内容

- 试用、借用设备、器械进入医院前，临床科室须先书面填写《试用、借用医疗设备申请表》见附件1，并向设备科提出试用、借用申请，经院领导批准、设备科备案后方可执行。

- 设备科必须对试用、借用医疗设备、器械进行资料审查，试用、借用医疗设备、器械必须有合格的证件及合法的来源渠道证明。

- 赠送医疗设备、器械需要先按照医院捐赠规定办审批手续，然后报设备科备案后方可执行。

- 试用、借用、赠送的设备、器械根据医院《医疗器械验收管理制度》执行，安装验收合格后方可投入使用，该类设备、器械管理遵照医院医疗设备管理规定，投入临床使用后必须置于相应设备监管之下（包括设备入院安装验收、设备维护保养、巡检、PM等）。

- 试用、借用、赠送的医疗设备、器械若出现医疗器械相关不良事件与近似错误，应按照《医疗器械不良事件监测和报告制度》进行执行。

- 如设备、器械归还公司，使用科室须到设备科销案，并提供医疗设备试用结果报告。由设备科出具书面证明方可出院。

- 制度依据

- 《医疗器械监督管理条例》

- 《医疗器械临床使用安全管理规范》

- 《浙江省医疗机构药品和医疗器械使用监督管理办法》

- 工作表单

附件1：《绍兴市中医院试用、借用医疗设备申请表》

- 附件1

| 绍兴市中医院 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 试用、借用医疗设备申请表 |  |  |  |  |
| 申请科室 |  |  | 科主任签字： |  |
|  |  |  | 申请日期 ： 年 月 日 |  |
| 试用、借用设备名称 |  |  |  |  |
| 试用、借用品牌型号 |  | 生产厂家或经销单位 | 数量 | 要求到货时间 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 申请理由 |  |  |  |  |
| 设备科意见 |  |  |  |  |
| 分管院长审批 |  |  |  |  |

|  | 文件名称 | # 医疗设备购置考核评价管理制度 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 文件编号 | SB-SBGL-024 |  |  |
|  | 编制部门 | 设备科 | 类型 | □新订 修订 |
|  | 版本 | 1.0 | 适用部门 | 全院 □科室 |
|  | 批准领导 |  | 审核日期 | 2025-2-1 |

医疗设备购置考核评价管理制度

- 目的

为规范我院设备购置考核评价的管理，提升设备使用率。特制定医疗设备购置考核评价制度、量化考核分值，作为科室绩效考核以及评估新增采购需求的依据。

- 适用范围

近一年内购入及过往效益不达标的20万元以上医疗设备为考核对象。

- 内容

- 按照经济效益及购置成本将医疗设备分为A、B、C三类。A类：经济效益良好，3年内能收回成本，设备折旧100%计入科室成本；B类：经济效益一般，但科室发展需要，4-6年能收回成本，设备折旧50%计入科室成本；C类：不产生经济效益，但医院发展必须，不计科室成本。

- 医疗设备分类由使用科室在医疗设备请购时提交并填写完整的设备绩效评价，经医院医疗设备仪器管理委员会讨论，最后提交院长办公会议、党委会审核。

- 医院每年对前一年购置及过往效益不达标单价在20万元以上的医疗设备进行绩效分析考核。设备科将考核设备清单通知相关临床科室，相关科室负责人提交相应诊疗序号，设备科按周期向信息科申请获取收费人次与单价，计算分析收费额、预计收回成本年数、目标达成率，与上一周期进行比较。将扣分值纳入科室绩效考核并实施。

- 设备绩效按照上半年及下半年每年2次分析，并每月进行考核。

- 单台设备绩效分析考核=设备现有经济效益/设备分类所折算的经济效益*100%。单台设备绩效分析≥80%，不扣分；50%≤单台设备绩效分析＜80%，扣2分；单台设备绩效分析＜50%，扣5分。

- 考核结果与申请时绩效分析差距较大的，一律参照A类设备成本核算，同时相关科主任必须提交书面情况说明，情节严重者，取消3年内设备申请资格。

- 制度依据

- 《医疗器械临床使用安全管理规范》

- 《浙江省医疗机构药品和医疗器械使用监督管理办法》