关于D-二聚体检测试剂更换的临床通知

尊敬的临床科室同仁：

因西门子（Siemens）D-二聚体检测试剂合同到期，经公开招投标程序，我院检验科将于2025年6月1日8时起正式启用希森美康（Sysmex）D-二聚体检测试剂。现将关键变更事项通告如下，请临床医师重点关注结果判读调整：

一、核心变更说明

| 项目 | 原试剂（西门子） | 新试剂（希森美康） | 临床意义 |
| --- | --- | --- | --- |
| 报告单位 | μg/L | μg/mL | 1 μg/mL = 1000 μg/L |
| 参考区间 | <550μg/L | <1.0μg/mL | 方法学差异导致阈值升高 |
| 危急值 | 30000μg/L | 30.0μg/mL | 维持不变等同 |

报告单位：改为国家卫健委室间质评上报的D-二聚体所用单位

方法学差异说明：希森美康（Sysmex）D-二聚体检测试剂采用乳胶免疫比浊法（LIA法），其抗体表位与西门子试剂不同，导致健康人群参考值升高。

D-二聚体危急值变化：因危急值变更需经危急值管理小组讨论研究，故暂不做调整，仍按30.0μg/mL（即30000μg/L）进行上报。

二、注意事项

1. 新旧试剂结果不可直接比较，连续性监测病例请以新试剂数据为准。

2. 对结果有疑问时，可联系检验科（89102241）。